06.08.2026 № 05-07/1676

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 13.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное колическтво партий не более 10 (десяти). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара | КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед.изм | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед . без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 21.20.24.120-00000003* | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из полидиоксанона, который не имеет антигенной активности и апирогенен. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 156 |  |  |  |  |
|  |  | Нить имеет на своей поверхности специальные однонаправленные шипы, расположенные по спирали, не требующие использования узлов для соединения противоположных краев раны и петлю на конце для фиксации ткани. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окрашена в контрастный цвет. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нить сохраняет 80% первоначальной прочности на разрыв IN VIVO через 4 недели и 40-70% через 6 недель после имплантации. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок полного рассасывания | 210 | Сутки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер 2, условный размер 3-0. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина нити | 15 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одна игла. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла колющая, 1/2 окружности, длиной | 17 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка содержит 12 штук | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Нить хирургическая из полидиоксанона, антибактериальная | 21.20.24.120-00000003* | Нить стерильная хирургическая для безузловой фиксации тканей, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из полидиоксанона, который не имеет антигенной активности и апирогеннен. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 72 |  |  |  |  |
|  |  | Нить имеет на своей поверхности специальные однонаправленные шипы, расположенные по спирали, не требующие использования узлов для соединения противоположных краев раны и петлю на конце для фиксации ткани. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окрашена в контрастный цвет. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нить сохраняет 80% первоначальной прочности на разрыв IN VIVO через 4 недели и 40-70% через 6 недель после имплантации. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Срок полного рассасывания | 210 | Сутки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Метрический размер 2, условный размер 3-0. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина нити | 15 | Сантиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Одна игла. | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Игла колющая, 1/2 окружности, длиной | 26 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Упаковка содержит 12 штук | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.