16.06.2026 № 05-07/1306

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 23.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | HE |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | lf |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) |  |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге | Единица измерения | Количество товара | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Троакар эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007604** |  |  |  |  |  | Штука | 378 |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Лапароскопический, не предназначен для торакальных операций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | С целью введения эндоскопа и сопутствующих инструментов во время малоинвазивной операции с возможностью инсуффляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Гарантирует целостность корпуса при манипуляциях инструментами. Высокая прозрачность материала обеспечивает визуальный контроль прохождения инструментов через канюлю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обтуратор | Оптический с билатеральными сепараторами и прозрачным кончиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формирования доступа путем рассечения волокон ткани |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канал для введения лапароскопа в обтураторе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет визуализировать ткани в процессе входа в брюшную полость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Две боковые кнопки на обтураторе для рассоединения с канюлей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Служат активатором фиксации/рассоединения канюли с обтуратором, обеспечивают возможность проведения данной манипуляции одной рукой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр канюли | ≥ 12,8 и ≤ 13,1 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части канюли | ≥ 100 и ≤ 102 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина, позволяющая проводить операции у пациентов с нормальной толщиной брюшной стенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр совместимого инструмента | ≥5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр совместимого инструмента | ≤12 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля разборная, состоит из трех разъемных частей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Съемная система клапанов канюли для облегчения удаления резецированных тканей и биоматериалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размерная цветовая кодировка обтуратора и канюли | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает удобство идентификации устройства оператором |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Две боковые кнопки для рассоединения переходника с канюлей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Служат активатором фиксации/рассоединения клапана с гильзой канюли, обеспечивают возможность проведения данной манипуляции одной рукой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность канюли | С нанесенной круговой резьбой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации канюли в брюшной стенке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отверстия в латеральных подпальцевых упорах на канюле | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности подшивания канюли к коже |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Троакар эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007604** |  |  |  |  |  | Штука | 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Лапароскопический, предназначен для малоинвазивных оперативных вмешательств |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | С целью введения эндоскопа и сопутствующих инструментов во время малоинвазивной операции с возможностью инсуффляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обтуратор | Оптический с билатеральными сепараторами и прозрачным кончиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное проникновение в брюшную полость посредством раздвижения тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канал для введения лапароскопа в обтураторе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет визуализировать ткани в процессе входа в брюшную полость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Две боковые кнопки на обтураторе для рассоединения с канюлей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Служат активатором фиксации/рассоединения канюли с обтуратором, обеспечивают возможность проведения данной манипуляции одной рукой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр канюли | ≥7 и ≤8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части канюли | ≥ 100 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина, позволяющая проводить операции у пациентов с нормальной толщиной брюшной стенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр совместимого инструмента | ≥5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля разборная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Съемная система клапанов канюли для облегчения удаления резецированных тканей и биоматериалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка обтуратора и канюли | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает удобство идентификации устройства оператором |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность канюли | С нанесенной круговой резьбой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации канюли в брюшной стенке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отверстия в латеральных подпальцевых упорах на канюле | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности подшивания канюли к коже |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Троакар эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007604** |  |  |  |  |  | Штука | 66 |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Лапароскопический, не предназначен для оракальных операций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | С целью введения эндоскопа и сопутствующих инструментов во время малоинвазивной операции с возможностью инсуффляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Гарантирует целостность корпуса при манипуляциях инструментами. Высокая прозрачность материала обеспечивает визуальный контроль прохождения инструментов через канюлю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обтуратор | Оптический с билатеральными сепараторами и прозрачным кончиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формирования доступа путем рассечения волокон ткани |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канал для введения лапароскопа в обтураторе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет визуализировать ткани в процессе входа в брюшную полость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Две боковые кнопки на обтураторе для рассоединения с канюлей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Служат активатором фиксации/рассоединения канюли с обтуратором, обеспечивают возможность проведения данной манипуляции одной рукой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр канюли | ≥12 и ≤12,8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части канюли | ≥ 100 и ≤ 102 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина, позволяющая проводить операции у пациентов с нормальной толщиной брюшной стенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр совместимого инструмента | ≥5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр совместимого инструмента | ≥11 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля разборная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Съемная система клапанов канюли для облегчения удаления резецированных тканей и биоматериалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка обтуратора и канюли | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает удобство идентификации устройства оператором |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность канюли | С нанесенной круговой резьбой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации канюли в брюшной стенке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отверстия в латеральных подпальцевых упорах на канюле | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности подшивания канюли к коже |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Троакар эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007604** |  |  |  |  |  | Штука | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Лапароскопический, не предназначен для торакальных операций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | С целью введения эндоскопа и сопутствующих инструментов во время малоинвазивной операции с возможностью инсуффляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изделия | Поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Гарантирует целостность корпуса при манипуляциях инструментами. Высокая прозрачность материала обеспечивает визуальный контроль прохождения инструментов через канюлю |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обтуратор | Оптический с билатеральными сепараторами и прозрачным кончиком |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное проникновение в брюшную полость посредством раздвижения тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канал для введения лапароскопа в обтураторе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет визуализировать ткани в процессе входа в брюшную полость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Две боковые кнопки на обтураторе для рассоединения с канюлей | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Служат активатором фиксации/рассоединения канюли с обтуратором, обеспечивают возможность проведения данной манипуляции одной рукой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр канюли | ≥ 12,8 и ≤ 13,1 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части канюли | ≥ 150 и ≤ 152 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина, позволяющая проводить операции у пациентов с нормальной толщиной брюшной стенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с инструментарием диаметром в диапазоне от минимального до максимального значения | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности использования инструментов диаметром в полном обозначенном диапазоне |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальный диаметр совместимого инструмента | ≤5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальный диаметр совместимого инструмента | ≥12 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля разборная, состоит из трех разъемных частей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Съемная система клапанов канюли для облегчения удаления резецированных тканей и биоматериалов |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размерная цветовая кодировка обтуратора и канюли | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает удобство идентификации устройства оператором |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Две боковые кнопки для рассоединения переходника с канюлей | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Служат активатором фиксации/рассоединения клапана с гильзой канюли, обеспечивают возможность проведения данной манипуляции одной рукой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность канюли | С нанесенной круговой резьбой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации канюли в брюшной стенке |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отверстия в латеральных подпальцевых упорах на канюле | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности подшивания канюли к коже |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Троакар эндоскопический, одноразового использования | 32.50.13.190-00007604** |  |  |  |  |  | Штука | 175 |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Троакар лапароскопический, не предназначен для торакальных операций, троакар поперечно-устойчив в передней брюшной стенке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | С целью введения эндоскопа и сопутствующих инструментов во время малоинвазивной операции с возможностью инсуффляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления | Троакар полностью изготовлен из полимерных материалов, без применения металлов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства истользованияя устройством |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав троакара | Рентгенпрозрачная канюля и обтуратор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для проведения контрольных рентгенологических исследований |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обтуратор | Безлезвийный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное проникновение в брюшную полость посредством раздвижения тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кончик стилета | Пирамидальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает атравматичное проникновение в брюшную полость посредством раздвижения тканей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр канюли | ≥ 5 и ≤ 5,8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для совместимости с инструментами, имеющимися у заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части канюли | ≥ 53 и ≤ 71 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Длина, позволяющая проводить операции у пациентов с нормальной толщиной брюшной стенки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав канюли | гильза и клапанный блок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства истользованияя устройством |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Канюля | Канюля троакара без навинчивающейся Люер-Лок заглушки, имеет гладкую безрезьбовую часть на дистальном конце троакара |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства истользованияя устройством |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гильза | Гильза троакара - полая трубка с краном инсуффляции, имеет круглую форму, с умеренно усеченным концом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет визуализировать ткани в процессе входа в брюшную полость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав клапанного блока | Клапанный блок представлен системой мембран для инструментов 5 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства истользованияя устройством |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поверхность гильзы | С нанесенной спиральной резьбой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фиксации канюли в брюшной стенке |  |  |  |  |  |  |

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)