29.01.2026 № 10.3-09/101

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.02.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (ТО маммографа Brestige) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом |  |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 6 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров |  |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) |  |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | подписания УПД в электронном виде |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) |  |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | - техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2б потенциального риска применения: • радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии); - действующая лицензия на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 марта 2022 года) - техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: • радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии). |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ |  |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не установлены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) |  |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки |  |

13.Описание объекта закупки

Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию. Место (адрес) оказания Услуг:

| № п/п | Наименование МИ в соответствии со сведениями бухгалтерского учета | Наименование МИ в соответствии с регистрационным удостоверением | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Год выпуска | Зав. № /инв. № | ОКПД 2 МИ | Место (адрес) оказания услуг (место размещения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маммограф Brestige | Система рентгеновская цифровая для маммографии Brestige с принадлежностями | Меди-Фьюче, Инк. | ФСЗ 2011/10931 | Корея | 2013 | DM-1206020/ 0000008771 | 26.60.11.119 | Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 10-12, лит. В., Медицинский центр (Консультативно-диагностическое подразделение) |

Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией:

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во за весь период ТО | Сроки регламентных выездов | Коды ОКПД2 / КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание маммографа Brestige | усл. ед. | 4 | первый регламентный выезд – в течение 14 рабочих дней с даты заключения Контракта (ТО1); второй регламентный выезд – в период с 01.06.2026 по 22.06.2026 (ТО2); третий регламентный выезд – в период с 01.09.2026 по 25.09.2026 (ТО3); четвертый регламентный выезд – в период с 16.11.2026 по 15.12.2026 (ТО4). | 33.13.12.000 |

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания Услуг:

| № п/п | Виды работ, выполняемых при оказании услуг | Периодичность (график) оказания Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое обслуживание маммографа Brestige |  |
|  | Процедуры для оценки состояния и технологических режимов работы оборудования: - Проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации; - Проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей; - Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; - Проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок; - Контроль состояния устройств индикации и сигнализации; - Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т.ч. подверженных повышенному износу. - Проверка исходных положений органов управления; - Проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок; - Инструментальный контроль основных технических характеристик; - Контроль выполнения операций, специфических для конкретного вида изделия. | При каждом визите сервисного инженера |
|  | Регламентированное техническое обслуживание ТО1: Исполнитель оказывает услуги по планово-профилактическому обслуживанию оборудования согласно эксплуатационной документации и рекомендациям завода-изготовителя в целях поддержания всех систем и блоков оборудования в рабочем состоянии. Исполнитель производит: |  |
|  | - Обслуживание штатива: - Проверка состояния прижимного стола, компрессионных панелей, тубусов, защитного стекла и держателей, внешних панелей корпусов на предмет отсутствия механических повреждений и наличия загрязнений - Проверка вращения штатива - Проверка опускания / поднимания штатива - Проверка работы компрессионного устройства, контроль системы регулирования усилия прижима - Проверка и смазка приводного вала подъемного механизма - Проверка целостности приводных ремней и контроль натяжения - Проверка работы отсеивающего растра - Очистка от пыли вентиляционных отверстий комплекса - Проверка работы механизма аварийного растормаживания привода перемещения прижимной пластины - Проверка утечек масла рентгеновской трубки - Проверка вращения анода рентгеновской трубки - Проверка наличия заземления штатива - Обслуживание коллиматора: - Проверка работы автоматических фильтров - Проверка работоспособности зеркала коллиматора - Проверка центрации светового поля - Проверка центрации рентгеновского поля - Органы управления: - Проверка работы индикаторов, кнопок и других органов управления системой, в том числе ножных педалей управления штативом - Проверка исходных положений органов управления - Проверка аварийных выключателей - Проверка работоспособности информационного дисплея штатива - Обслуживание рентгеновского питающего устройства: - Проверка соединений и разъемов - Проверка электрических кабелей и проводов на наличие повреждений изоляции - Чистка внутренних поверхностей и печатных плат от пыли - Проверка значений установок анодного напряжения (kV) - Проверка значений установок анодного тока (mA) - Проверка значений установок количества электричества (mAs) - Обслуживание цифрового детектора: - Очистка вентиляционных отверстий детектора от пыли - Проверка надежности соединения всех разъемов детектора - Проверка надежности крепления заземления - Проверка получения и качества изображения - Обслуживание консоли оператора и встроенного ПО: - Очистка консоли оператора от пыли и других загрязнений - Проверка сетевых соединений DICOM - Проверка работоспособности системного программного обеспечения - Очистка списка незавершенных процессов и ожидающих передачу исследований - Проверка корректности отображения информации о пациенте - Проверка индикаций и информации о ошибках - Обслуживание АРМ врача Medi-Future workstation: - Проверка внешнего состояния экранов мониторов, корпуса системного блока, дополнительного оборудования - Проверка внешнего состояния кабелей подключения устройств - Очистка от пыли системного блока - Проверка заряда элемента питания - Настройка протоколов исследований (при необходимости) - Настройка передачи данных (при необходимости) - Настройка пути сохранения изображений (при необходимости) - Проверка заполненности жестких дисков - Проверка и анализ журнала ошибок - Очистка списка незавершенных процессов - Обслуживание камеры мультиформатной DryView 5850: - Внешний осмотр питающего кабеля и сетевого кабеля - Внешний осмотр лотков и пленки - Визуальная проверка ремней, шестеренок и зубчатых механизмов - Визуальная проверка кабелей внутри принтера на повреждения - Визуальный осмотр присосок, очистка от пыли - Очистка входного фильтра системы - Проведение калибровки печати - Проверка качества печати изображения - Проверка плотности печати - Проверка изображения на наличие артефактов | в течение первого регламентного выезда |
|  | Регламентированное техническое обслуживание ТО2: Исполнитель оказывает услуги по планово-профилактическому обслуживанию оборудования согласно эксплуатационной документации и рекомендациям завода-изготовителя в целях поддержания всех систем и блоков оборудования в рабочем состоянии. Исполнитель производит: |  |
|  | - Обслуживание штатива: - Проверка состояния прижимного стола, компрессионных панелей, тубусов, защитного стекла и держателей, внешних панелей корпусов на предмет отсутствия механических повреждений и наличия загрязнений - Проверка вращения штатива - Проверка опускания / поднимания штатива - Проверка целостности приводных ремней и контроль натяжения - Проверка работы отсеивающего растра - Очистка от пыли вентиляционных отверстий комплекса - Проверка работы механизма аварийного растормаживания привода перемещения прижимной пластины - Проверка вращения анода рентгеновской трубки - Обслуживание коллиматора: - Проверка работы автоматических фильтров - Проверка центрации светового поля - Проверка центрации рентгеновского поля - Органы управления: - Проверка работы индикаторов, кнопок и других органов управления системой, в том числе ножных педалей управления штативом - Проверка исходных положений органов управления - Проверка аварийных выключателей - Проверка работоспособности информационного дисплея штатива - Обслуживание рентгеновского питающего устройства: - Проверка соединений и разъемов - Чистка внутренних поверхностей и печатных плат от пыли - Обслуживание цифрового детектора: - Проверка надежности соединения всех разъемов детектора - Обслуживание консоли оператора и встроенного ПО: - Очистка консоли оператора от пыли и других загрязнений - Проверка сетевых соединений DICOM - Проверка работоспособности системного программного обеспечения - Очистка списка незавершенных процессов и ожидающих передачу исследований - Проверка корректности отображения информации о пациенте - Проверка индикаций и информации о ошибках - Обслуживание АРМ врача Medi-Future workstation: - Проверка внешнего состояния экранов мониторов, корпуса системного блока, дополнительного оборудования - Проверка внешнего состояния кабелей подключения устройств - Очистка от пыли системного блока - Проверка заряда элемента питания - Настройка протоколов исследований (при необходимости) - Настройка передачи данных (при необходимости) - Настройка пути сохранения изображений (при необходимости) - Проверка заполненности жестких дисков - Проверка и анализ журнала ошибок - Очистка списка незавершенных процессов - Обслуживание камеры мультиформатной DryView 5850: - Внешний осмотр питающего кабеля и сетевого кабеля - Внешний осмотр лотков и пленки - Проверка качества печати изображения - Проверка плотности печати - Проверка изображения на наличие артефактов | в течение второго регламентного выезда |
|  | Регламентированное техническое обслуживание ТО3: Исполнитель оказывает услуги по планово-профилактическому обслуживанию оборудования согласно эксплуатационной документации и рекомендациям завода-изготовителя в целях поддержания всех систем и блоков оборудования в рабочем состоянии. Исполнитель производит: |  |
|  | - Обслуживание штатива: - Проверка состояния прижимного стола, компрессионных панелей, тубусов, защитного стекла и держателей, внешних панелей корпусов на предмет отсутствия механических повреждений и наличия загрязнений - Проверка вращения штатива - Проверка опускания / поднимания штатива - Проверка работы компрессионного устройства, контроль системы регулирования усилия прижима - Проверка и смазка приводного вала подъемного механизма - Проверка целостности приводных ремней и контроль натяжения - Проверка работы отсеивающего растра - Очистка от пыли вентиляционных отверстий комплекса - Проверка работы механизма аварийного растормаживания привода перемещения прижимной пластины - Проверка утечек масла рентгеновской трубки - Проверка вращения анода рентгеновской трубки - Проверка наличия заземления штатива - Обслуживание коллиматора: - Проверка работы автоматических фильтров - Проверка работоспособности зеркала коллиматора - Проверка центрации светового поля - Проверка центрации рентгеновского поля - Органы управления: - Проверка работы индикаторов, кнопок и других органов управления системой, в том числе ножных педалей управления штативом - Проверка исходных положений органов управления - Проверка аварийных выключателей - Проверка работоспособности информационного дисплея штатива - Обслуживание рентгеновского питающего устройства: - Проверка соединений и разъемов - Проверка электрических кабелей и проводов на наличие повреждений изоляции - Чистка внутренних поверхностей и печатных плат от пыли - Проверка значений установок анодного напряжения (kV) - Проверка значений установок анодного тока (mA) - Проверка значений установок количества электричества (mAs) - Обслуживание цифрового детектора: - Очистка вентиляционных отверстий детектора от пыли - Проверка надежности соединения всех разъемов детектора - Проверка надежности крепления заземления - Проверка получения и качества изображения - Обслуживание консоли оператора и встроенного ПО: - Очистка консоли оператора от пыли и других загрязнений - Проверка сетевых соединений DICOM - Проверка работоспособности системного программного обеспечения - Очистка списка незавершенных процессов и ожидающих передачу исследований - Проверка корректности отображения информации о пациенте - Проверка индикаций и информации о ошибках - Обслуживание АРМ врача Medi-Future workstation: - Проверка внешнего состояния экранов мониторов, корпуса системного блока, дополнительного оборудования - Проверка внешнего состояния кабелей подключения устройств - Очистка от пыли системного блока - Проверка заряда элемента питания - Настройка протоколов исследований (при необходимости) - Настройка передачи данных (при необходимости) - Настройка пути сохранения изображений (при необходимости) - Проверка заполненности жестких дисков - Проверка и анализ журнала ошибок - Очистка списка незавершенных процессов - Обслуживание камеры мультиформатной DryView 5850: - Внешний осмотр питающего кабеля и сетевого кабеля - Внешний осмотр лотков и пленки - Визуальная проверка ремней, шестеренок и зубчатых механизмов - Визуальная проверка кабелей внутри принтера на повреждения - Визуальный осмотр присосок, очистка от пыли - Очистка входного фильтра системы - Проверка резиновой поверхности барабана на наличие повреждений - Очистка барабана - Очистка термоголовки - Проведение калибровки печати - Проверка качества печати изображения - Проверка плотности печати - Проверка изображения на наличие артефактов | в течение третьего регламентного выезда |
|  | Регламентированное техническое обслуживание ТО4: Исполнитель оказывает услуги по планово-профилактическому обслуживанию оборудования согласно эксплуатационной документации и рекомендациям завода-изготовителя в целях поддержания всех систем и блоков оборудования в рабочем состоянии. Исполнитель производит: |  |
|  | - Обслуживание штатива: - Проверка состояния прижимного стола, компрессионных панелей, тубусов, защитного стекла и держателей, внешних панелей корпусов на предмет отсутствия механических повреждений и наличия загрязнений - Проверка вращения штатива - Проверка опускания / поднимания штатива - Проверка целостности приводных ремней и контроль натяжения - Проверка работы отсеивающего растра - Очистка от пыли вентиляционных отверстий комплекса - Проверка работы механизма аварийного растормаживания привода перемещения прижимной пластины - Проверка вращения анода рентгеновской трубки - Обслуживание коллиматора: - Проверка работы автоматических фильтров - Проверка центрации светового поля - Проверка центрации рентгеновского поля - Органы управления: - Проверка работы индикаторов, кнопок и других органов управления системой, в том числе ножных педалей управления штативом - Проверка исходных положений органов управления - Проверка аварийных выключателей - Проверка работоспособности информационного дисплея штатива - Обслуживание рентгеновского питающего устройства: - Проверка соединений и разъемов - Чистка внутренних поверхностей и печатных плат от пыли - Обслуживание цифрового детектора: - Проверка надежности соединения всех разъемов детектора - Обслуживание консоли оператора и встроенного ПО: - Очистка консоли оператора от пыли и других загрязнений - Проверка сетевых соединений DICOM - Проверка работоспособности системного программного обеспечения - Очистка списка незавершенных процессов и ожидающих передачу исследований - Проверка корректности отображения информации о пациенте - Проверка индикаций и информации о ошибках - Обслуживание АРМ врача Medi-Future workstation: - Проверка внешнего состояния экранов мониторов, корпуса системного блока, дополнительного оборудования - Проверка внешнего состояния кабелей подключения устройств - Очистка от пыли системного блока - Проверка заряда элемента питания - Настройка протоколов исследований (при необходимости) - Настройка передачи данных (при необходимости) - Настройка пути сохранения изображений (при необходимости) - Проверка заполненности жестких дисков - Проверка и анализ журнала ошибок - Очистка списка незавершенных процессов - Обслуживание камеры мультиформатной DryView 5850: - Внешний осмотр питающего кабеля и сетевого кабеля - Внешний осмотр лотков и пленки - Проверка качества печати изображения - Проверка плотности печати - Проверка изображения на наличие артефактов | в течение четвертого регламентного выезда |
|  | Техническое диагностирование: | В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика |
|  | - Определение технического состояния МИ |  |
|  | - Выезд специалиста для проведения диагностики |  |
|  | - Устранение неисправностей, не требующих замены запасных частей, в том числе настройка параметров и конфигураций, перепрограммирование, переустановка лицензионного программного обеспечения, очистка оборудования или его составных частей, переборка механизмов и узлов, затяжка ослабленных крепежных элементов |  |

Порядок и условия оказания Услуг:

- Услуги по техническому обслуживанию медицинских изделий оказываются Исполнителем на основании:

  - действующей лицензии на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 января 2021 года и до 01 марта 2022 года):

•  техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий класса 2б потенциального риска применения:

•   радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии);

или действующей лицензии на осуществление следующих видов услуг (для лицензий, выданных после 01 марта 2022 года):

•  техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

•  радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии);

  - действующей лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), предусматривающей техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Используемые радиационные источники: аппараты рентгеновские медицинские.

- Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

- Исполнитель оказывает Услуги с привлечением квалифицированных специалистов (штатных или внештатных) по всем видам МИ, подлежащих ТО. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами и т.п.).

- Исполнитель обеспечивает наличие полного комплекта действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

- В процессе осуществления ТО МИ Исполнитель лично, либо с привлечением соисполнителей проводит контроль технического состояния (КТС) МИ с периодичностью не менее одного раза в год в соответствии с ГОСТ Р 56606-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»

5.1	Наличие у Исполнителя или *Соисполнителя действующего аттестата аккредитации или выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой по аккредитации.

*В случае привлечения Исполнителем сторонней лаборатории предоставляется действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой по аккредитации, или выписка из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) организации-соисполнителя, копия договора с  организацией-соисполнителем по соответствующим видам измерений в области аккредитации и  выписку действующий лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) с видом работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

- Исполнитель обеспечивает наличие контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, обеспечивающем проведение всех видов работ при оказании Услуг.

- Средства измерений, используемые при оказании Услуг, должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

- Работы по ТО, выполняемые при оказании Услуг, проводятся согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя на МИ.

- При оказании Услуг допускается применение расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя на МИ.

- Согласно пункту 11 (1) Постановления Правительства РФ от 01.04.2022 № 552 допускается проведение технического обслуживания медицинских изделий с использованием комплектующих или принадлежностей, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) (далее - ТО с совместимыми расходными материалами), если безопасность совместного использования подтверждена техническими испытаниями и в случае применимости - токсикологическими исследованиями, проведенными федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (далее - ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора), а также клиническими испытаниями, проведенными в порядке, установленном в соответствии с частью 8 статьи 38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»**.

- Для получения согласования на проведение ТО с совместимыми расходными материалами, Исполнитель предоставляет письменное обращение с приложением копии заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора о возможности использования комплектующих или принадлежностей медицинского изделия, не предусмотренных в их технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя). В течение трёх рабочих дней после поступления обращения Исполнителя Заказчик сообщает о согласии/отказе в проведении ТО с совместимыми расходными материалами. Основанием для отказа является:

- отсутствие сведений о представленном заключении на официальном сайте ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора

- отсутствие на официальном сайте ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сведений, указанных в приложении № 3 к приказу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.05.2023 № 2983, в отношении предлагаемых Исполнителем совместимых расходных материалов;

- недостоверность сведений о представленном заключении/совместимых расходных материалах.

В том случае, если использование таких материалов приведёт к неработоспособности оборудования в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан восстановить работоспособность оборудования за свой счёт, включая замену всех необходимых комплектующих, запасных частей, расходных материалов.

Если использование таких расходных материалов приведёт к причинению вреда жизни и здоровью пациентов, работников Заказчика, Исполнитель обязан возместить все расходы Заказчика, связанные с возмещением вреда жизни и здоровью, в случае удовлетворения исков о возмещении вреда жизни и здоровью (включая моральный вред), поданных против Заказчика, в том случае, если судом будет установлена причинно-следственная связь между использованием совместимых расходных материалов и причинением вреда жизни и здоровью.

- Телефонная поддержка пользователей, работы в удаленном доступе выполняется неограниченное количество раз по обращению Заказчика.

- Ведение журнала ТО осуществляется Заказчиком. При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает предоставление актов – нарядов на выполнение работ по ТО МИ; протоколов (актов) контроля технологического состояния МИ.  После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнителем делается соответствующая отметка в журнале ТО МИ.

- Составление дефектной ведомости на списание или продление эксплуатации выполняется однократно по обращению Заказчика.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики Услуг:

- Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

- - ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

- - ГОСТ Р 8.568-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения;

- - ГОСТ Р 56606-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения;

- -  Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, (в ред. Приказа Минтруда РФ от 29.04.2022 N 279н).

- У Исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии ГОСТ ISO 13485-2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования».

Требования к результатам оказания Услуг:

Результатом оказания Услуг является техническое обслуживание медицинских изделий, обеспечивающее поддержание и восстановление работоспособности или исправности медицинских изделий при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).