|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **25.06.2019** | № | **05-07/429** |
|  | | *Ссылка на данный номер обязательна!* | | | | |
|  | | **Запрос Коммерческого предложения** | | | | |
| *(Поставка расходных материалов для стерилизаторов )* | | | | |
|  | |  | | | | |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 07.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара; 2. стоимость упаковки товара; 3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;   все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 5 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 календарных дней с момента подписания УПД, в случае подписания Контракта с СМП 15 рабочих дней. |
| Срок предоставления ценовой информации | 28.06.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Те** | **Ед.измер.** | **Кол-во** | **НДС %** | **Цена за ед с НДС** | **Сумма** |
| **1** | СТЕРРАД биологический индикатор CycleSure 30 шт/уп 14324-30 | Биологические индикаторы со сроком инкубации 24 часа для плазменной стерилизации, одобренные для применения в стерилизаторе СТЕРРАД 100S и СТЕРРАД 100NX его производителем. Индикатор представляет собой полимерный флакон, содержащий в качестве тест - культуры микроорганизмов Bacillus stearothermophilus. Пересева микроорганизмов на питательную среду в асептических условиях не требуется. Не менее 30 шт. в упаковке. | упак | 3 |  |  |  |
| **2** | СТЕРРАД кассеты 100NX 2 шт/уп 10144 | Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом - пероксид водорода 58% - 59,5%, предназначенные для плазменной стерилизации, не менее 2 шт. в упаковке. Кассета (картридж) представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее десяти идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку с белым химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет на красный при контакте с ним, и запаянный в пластиковый пакет. Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом допускается хранить в произвольном положении без применения холодильных установок, при температуре от +15 С до + 30 С. Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе должны происходить автоматически без участия пользователя. Использованные кассеты (картриджи) должны автоматически перемещаться в емкость для отработанных кассет, установленную в специальном отсеке стерилизатора. Для защиты от подделок и использования действующего вещества с истекшим сроком годности кассета должна иметь интегрированный чип не позволяющий повторное использование кассеты. Использованные кассеты (картриджи) должны быть безопасными для персонала и уничтожаться, как обычные бытовые отходы. Кассеты должны быть разрешены для применения в стерилизаторе СТЕРРАД 100NX его производителем. | упак | 50 |  |  |  |
| **3** | СТЕРРАД кассеты 100S 5 шт/уп 10113 | Кассеты (картриджи), предназначенные для плазменной стерилизации, совместимые с плазменным стерилизатором «STERRAD 100 S». Кассета (картридж) представляет собой пластмассовый футляр, упакованный в коробку с нанесенным на нее химическим индикатором, изменяющим свой цвет с желтого на красный при контакте с пероксидом водорода. Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом допускается хранить в произвольном положении без применения холодильных установок. Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе должны происходить автоматически без участия пользователя. Кассеты должны быть валидированы и разрешены для применения в стерилизаторе в соответствии с инструкцией по эксплуатации указанного стерилизатора. Стерилизующий агент - пероксид водорода. Концентрация не менее 57% и не более 60%. Наличие идентичных ячеек с действующим веществом в пластмассовом футляре не менее 8. Температура хранения от +15 С до + 30 С. В упаковке не менее 5 кассет. | упак | 80 |  |  |  |
| **4** | СТЕРРАД химическая индикаторная лента 6 шт/уп 14202 | Химическая индикаторная лента СТЕРРАД. Самоклеющаяся лента шириной не менее 19 мм, длиной 55 м, имеет на своей поверхности химический индикатор красного цвета, меняющий свой цвет на желтый после стерилизации. В упаковке не менее 6 рулонов. Одобренный для применения в стерилизаторе Стеррад его производителем. | упак | 2 |  |  |  |
| **5** | СТЕРРАД химические индикаторные полоски 1000 шт/уп 14100 | Полоски с химическим индикатором для плазменной стерилизации для использования в стерилизаторах STERRAD 100S, STERRAD 100NX в соответствии с технической документацией на имеющийся в учреждении. При контакте с пероксидом водорода в концентрации, необходимой для эффективной стерилизации в аппаратах STERRAD, тест-полоска меняет цвет индикатора с темно-красного на светло- желтый. Наличие контрольной цветовой маркировки для сравнения степени изменения цвета индикатора. Установленное производителем стерилизатора идентичное срабатывание цвета химических индикаторов STERRAD при стерилизации (с темно-красного на светло-желтый) на всех применяемых расходных материалах, в т.ч. упаковочных рулонах, упаковочных пакетах, упаковочных мешках, индикаторных полосках, индикаторной ленте, биологических индикаторах для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации. Упаковка – не менее 1000шт. | упак | 3 |  |  |  |
| **6** | Тайвек термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором СТЕРРАД 250 мм 4 шт/уп 12425 | Срок сохранения стерильности в рулонах – не менее 1 года. Рулоны имеют интегрированный индикатор плазменной стерилизации STERRAD, изменяющий свой цвет с красного на желтый при контакте со стерилизующим агентом. Плотность непрозрачной стороны рулона не более 60 г/м2. Ширина 250 мм, длина 70 м, не менее 4 рулонов в упаковке. Упаковочный материал должен быть валидирован и одобрен к использованию в стерилизаторах STERRAD 100S и СТЕРРАД 100NX в соответствии с инструкцией по эксплуатации стерилизатора (ASP Johnson&Johnson). | упак | 4 |  |  |  |
| **7** | Тайвек термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором СТЕРРАД 350 мм 2 шт/уп 12435 | Срок сохранения стерильности в рулонах – не менее 1 года. Рулоны имеют интегрированный индикатор плазменной стерилизации STERRAD, изменяющий свой цвет с красного на желтый при контакте со стерилизующим агентом. Плотность непрозрачной стороны рулона не более 60 г/м2. Ширина 350 мм, длина 70 м, не менее 2 рулонов в упаковке. Упаковочный материал должен быть валидирован и одобрен к использованию в стерилизаторах STERRAD 100S и СТЕРРАД 100NX в соответствии с инструкцией по эксплуатации стерилизатора (ASP Johnson&Johnson) | упак | 5 |  |  |  |
| **8** | Тайвек термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором СТЕРРАД 150 мм 4 шт/уп 12415 | Срок сохранения стерильности в рулонах – не менее 1 года. Рулоны имеют интегрированный индикатор плазменной стерилизации STERRAD, изменяющий свой цвет с красного на желтый при контакте со стерилизующим агентом. Плотность непрозрачной стороны рулона не более 60 г/м2. Ширина 150 мм, длина 70 м, не менее 4 рулонов в упаковке. Упаковочный материал должен быть валидирован и одобрен к использованию в стерилизаторах STERRAD 100S и СТЕРРАД 100NX в соответствии с инструкцией по эксплуатации стерилизатора (ASP Johnson&Johnson). | упак | 11 |  |  |  |
| **9** | Тайвек термозапаиваемые рулоны с химическим индикатором СТЕРРАД 200 мм 4 шт/уп 12420 | Срок сохранения стерильности в рулонах – не менее 1 года. Рулоны имеют интегрированный индикатор плазменной стерилизации STERRAD, изменяющий свой цвет с красного на желтый при контакте со стерилизующим агентом. Плотность непрозрачной стороны рулона не более 60 г/м2. Ширина 200 мм, длина 70 м, не менее 4 рулонов в упаковке. Упаковочный материал должен быть валидирован и одобрен к использованию в стерилизаторах STERRAD 100S и СТЕРРАД 100NX в соответствии с инструкцией по эксплуатации стерилизатора (ASP Johnson&Johnson). | упак | 5 |  |  |  |

Стерилизаторы STERRAD 100S и STERRAD 100NX имеются в наличии у Заказчика.

\* Эквивалент не предусмотрен на основании под. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», т.к. закупка осуществляется на поставку расходных материалов к оборудованию, используемому Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанное оборудование.

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:

1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;

* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:

1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;

* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*