28.11.2023 № 05-07/1560

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 04.12.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.224 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | регистрационное удостоверение |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки товара должен не менее 5 месяцев |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | ОКПД2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер многоцелевой для чрескожного дренирования | Катетер нефростомический с набором для установки (двухшаговая техника) Набор для установки нефростомического катетера состоит:- Пункционная игла из нержавеющей стали, двухсоставная, диаметр 1.3 мм=17.5 G, адаптеры Luer-lock, с тремя УЗИ-позитивными метками на конце, глубина пункции 20 см;- спиральный стилет-проводник с гибким закруглённым наконечником, в циркулярном чехле с пластиковым направителем типа "пилот" синего цвета, длиной не менее 75см и не более 90 см; 0.038 дюйм;- вспомогательный стилет из нержавеющей стали с внутренним пластиковым сердечником для выпрямления закругленной части катетера, длиной не менее 300мм и не более 330мм; - дренажный катетер «Pigtail» из полиуретана, белый, рентгеноконтрастный, покрыт гидрогелем, длина не менее 30см и не более 35см, центральное открытие, 6 дренажных отверстий по внутренней загнутой стороне наконечника, углубления на прямой части дренажа для фиксации лигатурами к коже, фиксированный адаптер; - Запорный кран-переходник Luer-lock. - Адаптер к мочеприемнику. Размер СН 8. | 32.50.13.110-00005207** | шт | 11 |  |  |  |  |
|  | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | Внутренний диаметр дыхательной трубки: ≥ 21 и ≤ 25 (мм). Длина дыхательной трубки: ≥ 100 и ≤ 700 (см) . Тип контура – реверсивный Тип подключения – инвазивный Дополнительные характеристики:* Изготовлен из полиэтилена, армированного с внешней стороны, устойчивого к перегибу (является гарантией устойчивости к воздействию галоген-содержащей дыхательной смеси). Линия вдоха длиной не менее 145 и не более 160см голубого цвета с дополнительным прозрачным полиэтиленовым кожухом и встроенной линией обогрева (Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на эндотрахеальную и трахеостомическую трубку). Линия выдоха длиной не менее 200 см и не более 220см из прозрачного полиэтилена с встроенным влагосборником с антиокклюзионным замком (Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на эндотрахеальную и трахеостомическую трубку и обеспечения сбора конденсированной влаги из воздушного контура). Со стороны пациента Y-образный коннектор с разъемом 22М/15F со съемной крышкой и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F - прямой у линии выдоха, Г-образный у линии вдоха, также Y-образный коннектор имеет порты для контроля давления/температуры с эластичными заглушками. Со стороны подключения линии вдоха к увлажнителю аппарата ИВЛ порт для контроля давления/температуры с эластичной заглушкой и коннектором к нагревателю (для совершения высокотехнологичных манипуляций). Линия обогрева подключается к увлажнителю через соединитель с электрическим разъёмом (типа «лист клевера») (Для равномерного нагрева газовой смеси, предотвращения образования конденсата и уменьшения сопротивления потоку и для увлажнителя, имеющегося у Заказчика). В комплекте трубка-лимб длиной не менее 50 см и не более 90см для соединения с увлажнителем с разъемами 22 мм(Трубки меньшей длины не дотягиваются от аппарата искусственной вентиляции легких до увлажнителя, трубки большей длины изгибаются и провисают, нарушая потоковые характеристики). Дополнительно в комплекте Г-образный адаптер с разъемами 22М/22М-15F мм с портом для контроля давления/температуры с заглушкой, прямой адаптер с разъемами 22М/22М-15F мм, линия контроля давления длиной не менее 210см и не более 220см с Г-образным и прямым луер-коннекторами, коннекторы для крепления линии контроля давления к контуру (не менее 3 шт.), пластиковый коннектор-держатель для крепления контура к держателю контура аппарата ИВЛ (обусловлено технологическим процессом данного учреждения). Самозаполняющаяся камера увлажнителя с поплавком и инфузионной системой (Самозаполняемая камера не требует ручного заполнения, что исключает возможность контаминации контура патогенной микрофлорой. Уровень воды в такой камере поддерживается автоматически и возможность подачи пациенту неувлажненной кислородно-газовой смеси исключена) | 32.50.13.190-00248* | шт | 28 |  |  |  |  |
|  | Набор для надлобкового дренажа мочевого пузыря | Состав набора: Катетер Фолея двухходовой силиконовый (предназначен для удержания катетера внутри мочевого пузыря и дренирования введения его через надлобковую пункцию) Имеет закрытый атравматичный дистальный конец (для комфортного и атравматичного введения катетера, уменьшая риски травмирования слизистой оболочки) Дистальный конец имеет не менее 2х боковых отверстия (для обеспечения адекватного оттока мочи из мочевого пузыря) Катетер имеет баллон на дистальной конце катетера (предназначен для фиксации изделия в мочевом пузыре) Канал для раздувания баллона имеет антивозвратный клапан (для присоединения шприца с разъемом Луер, предотвращая обратный ток наполняемой жидкости и самопроизвольное сдутие баллона) Размер катетера, Ch/Fr (14) Объем баллона для раздувания: 20-30 мл (необходимый объем баллона для удержания катетера в мочевом пузыре) Длина катетера, мм: не менее 360мм и не более 500мм. Катетер имеет рентгенконтрастный наконечник и рентгеноконтрастную полоску вдоль стержня катетера (для позиционирования катетера под УЗИ либо рентгенологическим контролем) Материал катетера (силикон) Троакар-канюля расщепляющаяся (предназначена для прокола надлобковой области с целью установки катетера) Размер троакар-канюли, Ch/Fr (14 с возможностью свободного движения катетера по троакар-канюле) Длина металлической части канюли, мм: не менее 120. Угол скоса острия металлического троакара (30° оптимальный угол заточки для прокола тканей и введения катетера) На троакар-канюлю надет предохранительный колпачок (для предотвращения повреждения, излома, расщепления троакар-канюли) Скальпель №11(для выполнения небольшого надреза кожного покрова) Изделие стерильное, для одноразового использования (соответствие) | 32.50.13.110 | шт | 5 |  |  |  |  |
|  | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | Магистраль для инфузионного насоса Волюмат: материал магистрали силикон, пвх длиной не менее 250 см и не более 300см и заполняемого объема не менее 20мл и не более 30мл. В составе защитные колпачки, спайк с клапаном воздуха, воздушный клапан с бактериальным фильтром и заглушкой, прозрачная камера капания, фильтр с размером пор 15мкм, роликовый зажим, силиконовый сегмент калиброванный для насосов, зажим безопасности против свободного тока жидкости, коннектор луер. | 32.50.13.190-00007533** | шт | 60 |  |  |  |  |
|  | Набор для внутривенных вливаний через инфузионный контроллер | Магистраль для трансфузионного насоса Волюмат: материал магистрали силикон, пвх длиной не менее 250 см и не более 300см и заполняемого объема не менее 20 и не более 30мл. В составе защитные колпачки, спайк без клапана воздуха с колпачком, гидрофобный фильтр в защитном колпачке на конце магистрали, вызывающий автоматическую остановку при заполнении магистрали, воздушный клапан с бактериальным фильтром и заглушкой, прозрачная камера капания, фильтр с размером пор 200мкм, роликовый зажим, силиконовый сегмент, калиброванный для насосов, зажим безопасности, коннектор луер поворачиваемый. | 32.50.13.190-00007533** | шт | 30 |  |  |  |  |
|  | Маска наркозная | Маска имеет прозрачный корпус анатомической формы. Позволяет медицинскому персоналу контролировать цвет кожных покровов. Манжета раздуваемая, атравматичная. Обеспечивает герметичное примыкание к лицу. Кольцо маскодержателя с цветовой кодировкой размера, с четырьмя фиксаторами. Позволяет быстро выбрать необходимый размер. Размер маски взрослая средняя. Подсоединительный разъём к дыхательному контуру 22F с кольцом маскодержателя, с четырьмя фиксаторами. Для соединения с дыхательным контуром. Материалы изготовления: полипропилен, полиэтилен. Для исключения аллергических реакций. Мягкий материал обеспечивает плотное прилегание маски | 32.50.21.121 | шт | 1300 |  |  |  |  |
|  | Маска наркозная | Маска имеет прозрачный корпус анатомической формы. Позволяет медицинскому персоналу контролировать цвет кожных покровов. Манжета раздуваемая, атравматичная. Обеспечивает герметичное примыкание к лицу. Кольцо маскодержателя с цветовой кодировкой размера, с четырьмя фиксаторами. Позволяет быстро выбрать необходимый размер. Размер маски педиатрическая. Подсоединительный разъём к дыхательному контуру 22F с кольцом маскодержателя, с четырьмя фиксаторами. Для соединения с дыхательным контуром. Материалы изготовления: полипропилен, полиэтилен. Для исключения аллергических реакций. Мягкий материал обеспечивает плотное прилегание маски | 32.50.21.121 | шт | 50 |  |  |  |  |
|  | Устройство для контроля диуреза и внутрибрюшного давления | Система закрытая стерильная вертикального дизайна -комбинированный уроколлектор с приводной трубкой длиной не менее 110 см и сборным мешком. Емкость уроколлектора не менее 400мл и не более 500мл, в центре - измерительный цилиндр емкостью не менее 40 мл и не более 50мл с 3 отверстиями на лицевой его части. Двухпросветная неперекручивающаяся трубка с внешней спиралью в месте крепления к измерительной камере. На дистальном конце приводной трубки - универсальный безыгольный порт и кремальерная клипса. Между приводной трубкой и уроколлектором располагается капельная камера, над ней предусмотрен кран с маркировкой положений "открыто/закрыто". Мешок для сбора мочи объемом не менее 1900 мл и не более 210 мл, градуирован, имеет специальное отверстие для закрепления сливного крана. Тип сливного крана - крестообразный, быстрого слива, расположен по нижнему краю сборного мешка, смещен от его центра. Два невозвратных клапана и 2 встроенных гидрофобных антибактериальных фильтра. Время использования у одного пациента - не менее 7 дней. Комплектация: 1 прочный шнур, 2 ремня, 1 встроенный крючок на задней панели. | 32.50.13.110 | шт | 10 |  |  |  |  |
|  | Фильтр механический | концентраторов Air-Guard Clear (имеются у Заказчика). Складчатый механический гидрофобный, в прозрачном корпусе, коннекция 22F - 22 М/15F. Эффективность фильтрации – не менее 99,9999%. Сопротивление потоку при 30 л/мин – не более 0,7 см Н2О. Компрессионный объем – не менее 100мл и не более120 мл. Масса - не более 56 г Минимальный дыхательный объем – не менее 200 мл. Эффективное время работы не менее 144 часов. Материал: полипропилен, неорганические керамические волокна гидрофобные | 32.50.21.121 | шт | 300 |  |  |  |  |
|  | Катетер баллонный бронхиальный | Максимальный объем наполнения баллона :≥ 4.1 и ≤ 6 Кубический сантиметр; миллилитр Дополнительные характеристики:* Состав комплекта: 1. Катетер с баллоном: - катетер длиной не менее 60см и не более 70см (оптимальная длина для взрослого пациента), диаметром 9Fr (обеспечивает ограниченное отсасывание секрета и инсуффляцию кислорода в разрушенное легкое) с управляемым углом поворота дистального конца и «колесом» регуляции проксимальной части катетера (которое отклоняет мягкий наконечник более чем на 90 градусов и легко направляет его в нужный бронх). - баллон низкого давления сферической формы, канал для раздувания баллона с автоматическим клапаном (позволяет соединять брелок и катетер во время их установки в нужное положение); 2. Мультиканальный адаптер (для одномоментного использования бронхоскопа, эндобронхиального блокатора и дыхательного контура). Имеет 3 порта: для фибробронхоскопа, эндобронхиального блокатора, и аппарата ИВЛ, 15 мм CPAP адаптер, пластиковый (для дефляции легкого). 3. Шприц, объемом не менее 10мл и не более 15мл (для раздувания баллона манжеты блокатора, надуваемый через просвет 0,4 мм внутри стенки блокатора). | 32.50.13.110-02194* | шт | 1 |  |  |  |  |
|  | Термодилюционный катетер | Расходные материалы для гемодинамического и волюметрического мониторинга по методу PiCCO. Термодилюционный катетер для бедренной артерии у взрослых пациентов, J-образный проводник, канюли 18G и 20G; дилататор. Рабочая длина катетера: не менее 20 см и не более 22см. Внешний диаметр: 4F Внутренний диаметр просвета давления: 0,025” Возможность нахождения артериального термодилюционного катетера с температурным датчиком в сосудистом русле 10 суток. В набор входит трансдюсерная система измерения давления с инфузионным портом промывки магистрали, трехходовым краном, корпусом для сенсора температуры раствора термоиндикатора и магистралью артериального давления длиной не менее 120см и не более150см. | 32.50.13.190 | шт | 10 |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)