19.05.2026 № 05-07/1096

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 26.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контур дыхательный, одноразового использования | 32.50.13.190-00245* | Внутренний диаметр дыхательной трубки | ≥ 21 и ≤ 25 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 60 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дыхательной трубки | ≥ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Категория пациентов | Взрослые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Y-образный коннектор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев линии выдоха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Держатель контура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев линии вдоха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трубка для подключения к увлажнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Камера увлажнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Искусственная вентиляция лёгких |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | Гофрированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фильтр | Тепловлагообменный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплект взрослого дыхательного контура с подогревом линии вдоха и выдоха (необходим для обеспечения оптимального увлажнения и снижения образования конденсата) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубок контура: инспираторная часть (указанные длины трубок контура являются оптимальными для обеспечения удобства ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии Заказчика). | ≥ 1,5 и ≤ 1,6 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубок контура: экспираторная часть (указанные длины трубок контура являются оптимальными для обеспечения удобства ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии Заказчика). | ≥ 1,5 и ≤ 1,6 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубок контура: линия соединения увлажнителя с аппаратом искусственной вентиляции легких (указанные длины трубок контура являются оптимальными для обеспечения удобства ухода за пациентами в отделении интенсивной терапии Заказчика). | ≥ 0,5 и ≤ 0,8 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Включенный MDI-порт в Y-образной части контура (порт MDI используется для присоединения линии небулайзера для ингаляции лекарственных препаратов (бронходилататров, муколитиков, кортикостероидов, антибиотиков) при клинической необходимости, а его расположение в Y коннекторе обеспечивает наибольшую близость к дыхательным путям пациента и эффективность распространения аэрозоля препарата в них) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обогревающая спираль помещена внутрь линии вдоха и линии выдоха (наличие линии обогрева в обоих лимбах контура позволят минимизировать количество конденсируемой влаги являющейся удобной средой для бактерирального роста). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В линии вдоха имеется жесткий неразделяемый пластиковый коннектор с разъемом типа “Клеверный лист” (Для равномерного нагрева газовой смеси, предотвращения образования конденсата и уменьшения сопротивления потоку и для увлажнителя, имеющегося у Заказчика) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В состав комплекта входит фильтр электростатический, самозаполняемая камера увлажнителя с идикатором оптимального уровня жидкости (необходимо для уменьшения риска инфицирования системы из-за более редкого разъединения ее элементов, а также экономит время персонала). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В состав комплекта входит комплект зажимов для дыхательного контура, кронштейн шарнирный для дыхательного контура (обеспечивает фиксацию дыхательного контура) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал изготовления контура - полиэтилен (Дыхательные контуры из полиэтилена более легкие. Малый вес системы снижает вероятность травмы пациента за счет уменьшения «натяжения» в области соприкосновения трубки с трахеей) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок эксплуатации дыхательного контура (специфика организации лечебного процесса) | ≥ 14 | Сутки | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оригинальная совместимость с увлажнителем MR850 «Фишер энд Пэйкел Хелскэр Лимитед», Новая Зеландия (Использование оригинальных расходных материалов необходимо для безопасной работы и сохранения гарантийных условий обслуживания оборудования, используемого заказчиком). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Контур дыхательный, одноразового использования | 32.50.13.190-00245* | Внутренний диаметр дыхательной трубки | ≥ 15 и ≤ 20 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина дыхательной трубки | ≥ 150 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Категория пациентов | Дети |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация | Y-образный коннектор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Влагосборник |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Держатель контура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подогрев линии вдоха |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Трубка для подключения к увлажнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Камера увлажнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | Искусственная вентиляция лёгких |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип трубки | Гофрированная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлен из полиэтилена, армированного с внешней стороны (для исключения выделения токсичных веществ при нагревании контура и устойчивости к перегибу) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия вдоха голубого цвета с дополнительным прозрачным полиэтиленовым кожухом и встроенной линией обогрева (Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на эндотрахеальную/трахеостомическую трубку). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия вдоха длиной | ≥ 145 и ≤ 155 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия выдоха из прозрачного полиэтилена с встроенным влагосборником с антиокклюзионным замком ( Для оптимального расположения контура между аппаратом искусственной вентиляции легких и пациентом и исключения избыточного давления на эндотрахеальную/трахеостомическую трубку) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия выдоха длиной | ≥ 205 и ≤ 215 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Со стороны пациента Y-образный коннектор с разъемом 22М/15F со съемной крышкой и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F - прямой у линии выдоха, Г-образный у линии вдоха, также Y-образный коннектор имеет порты для контроля капнографии, порт для оксида и с эластичными заглушками (для осуществления высокотехнологичной помощи в лечебном процессе) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Со стороны подключения линии вдоха к увлажнителю аппарата ИВЛ порт для контроля давления/температуры с эластичной заглушкой и коннектором к нагревателю (для осуществления высокотехнологичной помощи в лечебном процессе) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия обогрева подключается к увлажнителю через соединитель с электрическим разъёмом (типа «лист клевера») (Для равномерного нагрева газовой смеси, предотвращения образования конденсата и уменьшения сопротивления потоку и для увлажнителя, имеющегося у Заказчика). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В комплекте трубка-лимб для соединения с увлажнителем с разъемами 10мм и 22 мм (Трубки меньшей длины не дотягиваются от аппарата искусственной вентиляции легких до увлажнителя, трубки большей длины изгибаются и провисают, нарушая потоковые характеристики). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка-лимб длиной | ≥ 50 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В комплекте Г-образный адаптер с разъемами 22М/22М-15F мм с портом для контроля давления/температуры с заглушкой, прямой адаптер с разъемами 22М/22М-15F мм (необходимо для возможности контроля давления/температуры). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия контроля давления с Г-образным и прямым луер-коннекторами (обусловлено технологическим процессом данного учреждения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Линия контроля давления длиной | ≥ 200 и ≤ 220 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннекторы для крепления линии контроля давления к контуру (обусловлено технологическим процессом данного учреждения) | ≥ 3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковый коннектор-держатель для крепления контура к держателю контура аппарата ИВЛ. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Камера увлажнителя самозаполняющаяся, с системой автоматического заполнения через встроенную линию подачи воды, защищённую колпачком при транспортировке. (Самозаполняемая камера не требует ручного заполнения, что исключает возможность контаминации контура патогенной микрофлорой. Уровень воды в такой камере поддерживается автоматически и возможность подачи пациенту неувлажненной кислородно-газовой смеси исключена) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Самозаполняющаяся система с поплавком и инфузионной системой (Для исключения попадания жидкости на оборудование и предотвращения подачи пациенту не увлажненной газовой смеси) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контур совместим с увлажнителем Fisher & Paykel Healthcare MR850, имеющимся у Заказчика (обеспечение совместимости с оборудованием). | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | 32.50.13.190-00006906 | Дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на гипоаллергенной пектин-желатиновой гидроколлоидной основе, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 420 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Вырезаемое отверстие под стому в диапазоне от 10мм до 100мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина гидроколлоидного покрытия | ≥1,2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластина гибкая, легко адаптируется к форме живота. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Мешок из прозрачного пятислойного, не пропускающего запах полиэтилена | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешняя сторона мешка прозрачная. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На внутренней стороне мешка, обращенной к телу, нетканая сетчатая подкладка из полиэстера. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клеящийся зажим на сливное отверстие мешка калоприемника. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем мешка | ≥ 900 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стилет для воздуховода, одноразового использования | 32.50.13.190-00007461** | Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 110 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 14Fr | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для эндотрахеальных трубок (ID) от 6,5мм до 10,0мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина общая | ≥ 390 и ≤ 400 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стилет для воздуховода, одноразового использования | 32.50.13.190-00007461** | Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 10Fr | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для эндотрахеальных трубок (ID) от 4,5мм до 6,0мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина общая | ≥380 и ≤ 390 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стилет для воздуховода, одноразового использования | 32.50.13.190-00007461** | Стилет используется для придания трубке необходимой степени изгиба при трудной интубации, сохраняет заданную форму, исключает возможность смещения трубки. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 22 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Дистальный конец гладкий атравматично обработанный. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стилет имеет Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Эта конструкция позволяет придавать трубке необходимую форму без повреждения трубки и слизистых оболочек. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер 6Fr | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для эндотрахеальных трубок (ID) от 2,5мм до 4,5мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина общая | ≥310 и ≤ 320 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал: алюминий, покрытый полимерной оболочкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)