31.03.2026 № 05-07/638

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 07.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий – 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п\п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набор для дренирования плевральной полости | 32.50.50.190-00001174* | Наружный диаметр тонкостенной пункционной иглы | ≥ 3,3 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Тонкостенная игла обеспечивает максимальную скорость потока жидкости и минимизирует пункционную травму пациента. Размер иглы продиктован анатомическими особенностями пациентов, которым проводиться процедура закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису | 283 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина пункционной иглы | ≥ 76 и ≤79 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина катетера из полиуретана, рентгеноконтрастного, с защитным чехлом | ≥430 и ≤470 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Полиуретановые катетеры обладают биоинертностью и достаточной жесткостью для проведения процедуру плеврального дренирования. Рентгенконтрасноть необходима для визуализации катетера при помощи рентгена. Защитный чехол предотвращает контаминацию катетера при введении. Размер катетера продиктован анатомическими особенностями пациентов, которым проводиться процедура закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр катетера | ≥ 2,6 и ≤2,8 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие на павильоне пункционной иглы углубления в форме стрелки, указывающего на положение среза | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Помогает точно ориентировать иглу и контролировать положение её среза для эффективной и безопасной пункции. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный чехол | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает защиту катетера от контаминирования при его введении в плевральную полость |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Быстросъемный пластиковый фиксатор защитного чехла | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет расширить функциональные возможности по манипуляции с катетером во время пункции, в зависимости от клинической ситуации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковые cоосные ребра устойчивости на крыльях фиксатора защитного чехла | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Увеличивают стабильность фиксации иглы/катетера и снижают риск смещения во время процедуры. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полиуретановый катетер для дренирования плевральной полости | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает возможность длительного дренирования из плевральной области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля рентгенконтрастной зоны относительно длины окружности катетера | ≥60 | процент | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает высокую степень визуализации катетера на рентгене или КТ при любом положении относительно плоскости сканирования. При значениях менее 50% - повышается риск негативной диспозиции катетера, что приводит к ухудшению визуализации катетера при сканировании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Красная метка-ограничитель на катетере | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает удобство измерения глубины введения катетера, отображает начало зоны дренирующих отверстий на катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чёрные метки-ограничители глубины введения катетера, чередующиеся через каждый 1 см | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивают удобство измерения глубины введения и контроля правильного расположения катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние от проксимальной чёрной метки-ограничителя до дистального кончика катетера | ≥22 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет осуществлять контроль глубины введения катетера на большой глубине |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковая защитная гильза катетера | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Уменьшает риск инфицирования, обеспечивает герметичность соединения и удобство манипуляций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предварительно объединенные между собой узел соединения и узел подключения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Сокращают необходимое время приготовления к началу процедуры дренирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина удлинительной линии узла подключения, | ≥10 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет расположить узел соединения на удобном расстоянии от катетера, во избежание его незапланированного изъятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовый краник желтого или белого цвета | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает контроль потока жидкости. Цветовая кодировка - соответствует стандарту, принятому у Заказчика (красный цвет (и его оттенки) - артериальный доступ, синий цвет (и его оттенки) - венозный доступ). Жёлтый или белый цвет - являются наиболее распространёнными контрастными цветами, отличными от красного и синего, отображающие клинический доступ к выпоту и экскудату. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Двойной возвратный клапан с коннектором конусного типа | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предотвращает обратный ток жидкости из пакета в пациента, обеспечивает простоту и удобство соединения клапана и пакета между собой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пакет для сбора жидкости | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет аккуратно и безопасно собирать дренируемую жидкость, проводить аналитику и контроль дренируемого количества, что важно для мониторинга пациента. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем пакета для сбора жидкости | ≥2 | литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Пакет большего объема позволяет проводить манипуляцию в течение длительного периода времени без необходимости замены мешка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина удлинительной линии пакета для сбора жидкости, | ≥90 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Позволяет разместить пакет на комфортном расстроянии от пациента и медицинского специалиста, что повышает удобство при проведении манипуляции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор конусного типа на удлинительной линии пакета для сбора жидкости | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повышает удобство и скорость фиксации пакета к двойному возвратному клапану |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитный колпачок коннектора конусного типа | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Поддерживает стерильность системы, предотвращая попадание микробов и повреждение коннектора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 округлых отверстия по краям пакета, изготовленные методом горячего тиснения | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивают прочность и герметичность пакета, предотвращая протечки. Позволяют разместить пакет в максимально удобном положении для сбора экскудата. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц типа Люэр Лок | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Шприц с коннектором винтового типа Люэр Лок - повышает надёжность соединения и обеспечивает удобство медицинского специалиста при длительной работе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца, | ≥60 | миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Шприц большого объема позволяет аспирировать большее количество жидкости за один цикл набора-сокращения, что сокращает количество подходов для проведения процедуры дренирования плевральной полости пациента и снижает общую утомляемость медицинского специалиста. |  |  |  |  |  |  |
| *В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитный колпачок коннектора конусного типа | Наличие |