02.12.2025 № 05-07/2275

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп, преимущества инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Стирана происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378* |  |  |  |  |  | 200 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Набор для введения раствора пациенту к «MEDRAD Intego», имеющемуся у Заказчика | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка PAS. Спиральная трубка предназначена для внутривенного введения радиофармпрепаратов и физиологических растворов в целях диагностической визуализации | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки PAS | ≥ 1574,8 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубки PAS | ≥ 2,54 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр трубки PAS | ≤ 1,524 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка съемная для прокачивания. Трубка вмещает избыток физиологического раствора во время заправки PAS. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки съемной | ≥ 126,25 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клапан обратный односторонний. Препятствует обратному току жидкости в системе | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общий наружный диаметр одностороннего клапана | ≥ 12,7 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина одностороннего клапана | ≥ 23,62 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем Луер Лок из поликарбоната предназначен для подсоединения PAS к предохранительному клапану SAS | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный фильтр. Фильтр предназначен для того, чтобы исключить потенциальное введение твердых частиц | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина фильтра | ≥ 24,75 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр фильтра | ≥ 18,51 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр фильтра | ≤ 0,98 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно. Индивидуально упаковано. | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с системой инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии MEDRAD® Intego, имеющейся в наличии у Заказчика. Использование изделия не должно вызывать сбоев/ошибок в работе инфузионной системы Заказчика | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набор ангиографический | 32.50.50.190-00001378* |  |  |  |  |  | 60 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы для подачи физиологического раствора | 62±2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы для подачи физиологического раствора | 5,1±0,1 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр иглы для подачи физиологического раствора | 3,7±0,1 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки для подачи физиологического раствора | 1441,45±2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубки для подачи физиологического раствора | 4,775±0,055 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внутренний диаметр трубки для подачи физиологического раствора | 1,575±0,055 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки для подачи радиофармацевтического препарата | 260,35±5 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубки для подачи радиофармацевтического препарата | 2,3880±005 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр трубки для подачи радиофармацевтического препарата | 0,813±0,005 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 1 трубки иглы без картриджа | от 93,09 до 94,49 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина 2 трубки иглы без картриджа | от 79,76 до 81,28 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр иглы | от 1,257 до 1,283 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр иглы | от 0,800 до 0,876 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальный внешний диаметр катушки SAS 50 | 6±0,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Номинальная длина катушки SAS 69 | 4±0,4 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина докатушечного сегмента трубки | 381±10 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр докатушечного сегмента трубки | 4,14±0,055 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр докатушечного сегмента трубки | 1,575±0,055 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина послекатушечного сегмента трубки | 304,8±0,6 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр послекатушечного сегмента трубки | 4,14±0,055 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр послекатушечного сегмента трубки | 1,575±0,055 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры контейнера для отходов | 243,332±3×102,616±2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки для отведения отходов | 177,8±2,2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубки для отведения отходов | 4,14±0,05 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр трубки для отведения отходов | 2,108±0,05 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трубки к пациенту | 177,8±2,2 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр трубки к пациенту | 4,14±0,05 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр трубки к пациенту | 2,108±0,05 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина клапана предохранительного | 23,37±1,63 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное выдерживаемое давление клапана предохранительного | Не менее 586 | килопаскаль | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина смесителя | 24,38±0,62 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая ширина смесителя | 12,929±0,071 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Скорость потока жидкости | (0,5 ± 0,05) или (1,0 ± 0,1) | милилитр/секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для системы существуют 2 программируемые скорости потока жидкости | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместимость с системой инфузионной для позитронно-эмиссионной томографии MEDRAD Intego, имеющейся в наличии у Заказчика. Использование изделия не должно вызывать сбоев/ошибок в работе инфузионной системы Заказчика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)