30.04.2026 № 05-07/974

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 07.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 5 (пять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | № п/п и наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости использования характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Порт/катетер сосудистый | 32.50.13.110-00003232* | 1. Высота имплантируемой части | ≥ 7,0 и ≤ 8,8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | штука | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Диаметр катетера | ≥ 1,3 и ≤ 1,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Назначение | Для введения лекарственных средств и/или других препаратов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Порт | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Метод имплантации | Возможность имплантации как по методу Сельдингера, так и венесекции | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изделие имплантируют с помощью специально предназначенного для этих целей набора совместимых медицинских изделий, входящих в набор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Материал корпуса и камеры | Титан и биосовместимый полимерный материал, титановое дно или камера и титановая выводная канюля | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Снижение риска осложнений имплантации устройства путем использования биосовместимых материалов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. МРТ совместима. Маркировка об МРТ совместимости на упаковке. Дополнительно описание условий проведения МРТ в инструкции к порт-системе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасного использования и безопасного проведения МРТ исследования у пациента с установленной порт-системой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Наличие CT маркировки на корпусе с визуальным определением на рентгенограмме | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для определения правильного положения порт-системы в кармане, возможность проведения КТ с контрастированием |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Рентгенконтрастный катетер | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для Ro-визуализации катетера с целью проверки правильности установки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Размер катетера | 5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Диаметр катетера не должен превышать 1/3 диаметра вены во избежания тромбоза |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Материал катетера | Полиуретан | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Термолабильный, биосовместимый материал, благодаря тонким стенкам и большему просвету в сравнении с силиконовыми катетерами обеспечивает лучшие потоковые характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Внутренний диаметр катетера | ≥ 1,1 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения скорости потока и расчета объема заполнения катетера при промывании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Поддержка высокого давления в системе при введении контрастного вещества | ≥300/20,7 | PSI/Bar | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности при КТ исследовании, где требуется высокая скорость введения контрастного вещества. Введение контрастного препарата только через специальные иглы к порт-системам, выдерживающими давление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Полный набор для установки пункционным методом и методом венесекции в случае необходимости. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Комплект принадлежностей служит для установки порт системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Порт | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формировния порт-системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Катетер | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формировния порт-системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Рентгеноконтрастное соединительное кольцо | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для соединения порта и катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. J-образный проводник в диспенсере | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Способствует оптимальному использованию и безопасному введению интродьюсера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20. Туннелер | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формирования подкожного туннеля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21. Дилататор вставлен в ножны расщепляемого интродьюсера, имеющие внутреннюю резьбу (коннектор) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасного введения в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22. Венолифтер | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выделения вены в случае использования методики венесекции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23. Игла к портам (типа Губера) специальной заточки | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для промывания порта в процессе имплантации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24. Игла к портам (типа Губера) специальной заточки удлинителем и крыльями | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для промывания порта в процессе имплантации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25. Шприц объемом 10 мл | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для промывания порта в процессе имплантации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26. Инструкции, карта пациента | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для информации |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Порт/катетер сосудистый | 32.50.13.110-00003232* | 1. Высота имплантируемой части | ≥ 7,0 и ≤ 8,8 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с КТРУ | штука | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Диаметр катетера | ≥ 1,3 и ≤ 1,7 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Назначение | Для введения лекарственных средств и/или других препаратов | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Порт | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Метод имплантации | Возможность имплантации как по методу Сельдингера, так и венесекции | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изделие имплантируют с помощью специально предназначенного для этих целей набора совместимых медицинских изделий, входящих в набор |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Материалы имплантируемого изделия, контактирующие с тканями человека | Корпус из биосовместимого пластика или эпоксидной смолы, титановая камера и выводная канюля | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Снижение риска осложнений имплантации устройства путем использования биосовместимых материалов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. МРТ совместима. Маркировка об МРТ совместимости на упаковке. Дополнительно описание условий проведения МРТ в инструкции к порт-системе | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасного использования и безопасного проведения МРТ исследования у пациента с установленной порт-системой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Материалы порт-системы не содержат латекс и фталаты | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Порт-система совместима со всеми химиопрепаратами |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Система полностью визуализируемая рентген-лучами | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для Ro-визуализации катетера с целью проверки правильности установки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Внутренний диаметр катетера | ≥ 0,8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения скорости потока и расчета объема заполнения катетера при промывании |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Катетер сосудистый | соответствует ГОСТ ISO 10555-1-2021 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для возможности установки катетера в сосуд пациента. Для обеспечения безопасности пациентов, согласно закону «О защите прав потребителей» и подтверждения качества товара, прошедшего оценку соответствия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Размер катетера | 4,5 | Fr | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Диаметр катетера не должен превышать 1/3 диаметра вены во избежания тромбоза |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Материал катетера | Полиуретан | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Термолабильный, биосовместимый материал, благодаря тонким стенкам и большему просвету в сравнении с силиконовыми катетерами обеспечивает лучшие потоковые характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Поддержка высокого давления в системе при введении контрастного вещества | ≥300/20,7 | PSI/Bar | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения безопасности при КТ исследовании, где требуется высокая скорость введения контрастного вещества. Введение контрастного препарата только через специальные иглы к порт-системам, выдерживающими давление |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16. Полный набор для установки пункционным методом и методом венесекции в случае необходимости. | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Комплект принадлежностей служит для установки порт системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17. Порт | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формировния порт-системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18. Катетер | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формировния порт-системы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. Рентгеноконтрастное соединительное кольцо | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для соединения порта и катетера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20. J-образный проводник в диспенсере | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Способствует оптимальному использованию и безопасному введению интродьюсера |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21. Туннелер | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для формирования подкожного туннеля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22. Дилататор вставлен в ножны расщепляемого интродьюсера, имеющие внутреннюю резьбу (коннектор) | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для безопасного введения в вену |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23. Венолифтер | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для выделения вены в случае использования методики венесекции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24. Игла к портам (типа Губера) специальной заточки | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для промывания порта в процессе имплантации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 25. Игла к портам (типа Губера) специальной заточки удлинителем и крыльями | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для промывания порта в процессе имплантации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26. Шприц объемом 10 мл | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для промывания порта в процессе имплантации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27. Инструкции, карта пациента | наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для информации |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.