29.04.2026 № 21.1-03/959

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 06.05.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| № | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по разработке проектной документации для применения бета- и альфа-излучающих радионуклидов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера Е |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 14.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | -УПД в ЭДО |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 60 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком УПД в ЭДО. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Лицензия на проектирование помещений для проведения работ с открытыми источниками ионизирующего излучения |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование | Код ОКПД 2 | Ед. изм. | Кол-во | Ставка НДС (%) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектной документации для применения бета- и альфа-излучающих радионуклидов | 71.12.12.190 | Усл. ед. | 1 |  |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКИ БЕТА- И АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ C ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ В ФГБУ «НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. ПЕТРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основание и основные исходные данные для проектирования | 1.1 1.2 1.3 | Медико-технологическое задание Заказчика; Технический паспорт здания; План ПИБ с экспликацией помещений; |
| 2. | Заказчик | 2.1 | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (сокращённое наименование – ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России) Место нахождения и почтовый адрес: 197758, Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера Е Тел: 8 (812) 439-95-32 Факс: 8 (812) 596-89-47 Адрес электронной почты: 4399532@niioncologii.ru ИНН 7821006887 |
| 3. | Подрядчик | 3.1 | В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 13.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
| 4. | Вид строительства | 4.1 | Разработка проектной документации |
| 5. | Особые условия проектирования (градостроительные условия и краткая характеристика участка, наличие зон охраны объектов культурного наследия и др.) | 5.1 5.2 5.3 5.4 | Здание не относится ни к числу выявленных объектов культурного наследия, ни к числу объектов культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения. Капитальный ремонт без вывода здания из эксплуатации. Проектирование вести при наличии выписки из реестра СРО, выданной по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86, подтверждающей членство в СРО. Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 6 | Источник финансирования | 6.1 | Собственные средства ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России |
| 7. | Стадийность проектирования | 7.1 | Проектная документации |
| 8. | Требования к вариантной и конкурсной разработке | 8.1 | Не установлено |
| 9. | Назначение и основные показатели объекта | 9.1 | Назначение здания – лечебно-диагностическое; Площадь проектирования помещений радиологического корпуса общей площадью 190,7 м2; Высота этажа – 3 м; Строительный объем – 572,1 м3; Технико-экономические показатели уточняются при проектировании. |
| 10. | Требования к проектным решениям | 10.1 | Ввиду особой сложности технологии радионуклидной терапии проектирование помещений отделения должно выполняться специализированной организацией, обладающей соответствующими лицензиями на проектирование помещений для проведения работ с открытыми источниками ионизирующего излучения. Проектная документация должна быть согласована с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Ростехнадзора. Размещение и оснащение помещений отделения радионуклидной терапии и диагностики должны обеспечивать защиту пациентов и персонала от ионизирующего излучения, а также от поступления радионуклидов в окружающую среду путем использования стационарных и динамических барьеров, системы физической защиты радиационных источников, как в режиме штатной работы, так и при наступлении аварийных ситуаций. При проектировании следует дополнительно обеспечить: максимальную возможную автоматизацию работ с радиоактивными материалами, возможность мониторинга радиационного фона в рабочих помещениях, сигнализацию о нарушении технологического процесса (превышение предельно допустимых норм радиационной нагрузки). При проектировании и размещении следует обеспечить соответствие требованиям санитарных норм и правил в отношении радиационной безопасности персонала, пациентов и населения НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.4115-25. |
| 11. | Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта | 11.1 | Не установлено |
| 12. | Требования к технологическим решениям и оборудованию | 12.1 12.2 | Технологические решения предусмотреть в соответствии с медико-техническим заданием Заказчика и действующими нормативными документами. Технологические и объемно-планировочные решения в полном объеме согласовать с Заказчиком. |
| 13. | Основные требования к конструктивным решениям к материалам несущих и ограждающих конструкций | 13.1 | Предусмотреть при необходимости мероприятия по доставке и монтажу крупногабаритного медицинского и инженерного оборудования (монтажные проемы и др.). |
| 14. | Требования к проекту организации капитального ремонта | 14.1 | Не требуется |
| 15. | Требования к проекту организации работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства | 15.1 | Не требуется |
| 16. | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | 16.1 | Проектные решения разработать в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 и иных действующих государственных стандартов в области пожарной безопасности. |
| 17. | Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов» | 17.1 | В соответствии с действующими нормативными актами РФ в области проектирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН. |
| 18. | Требование к энергоэффективности объекта | 18.1 | Принимать обоснованные оптимальные архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технологические проектные решения, обеспечивающие энергоэффективность, в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 19. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | 19.1 | Не установлено |
| 20. | Требования к сметной документации с указанием метода определения стоимости строительства и порядка пересчета в текущий уровень цен | 20.1 | Не требуется |
| 21. | Требования к очередности и этапам строительства | 21.1 | Не установлено |
| 22. | Требования к составу и содержанию документации | 22.1 | В соответствии с нормативами проект должен быть выполнен в соответствии со следующими документами: СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов»; НП-067-24 «Правила учета и контроля радиоактивных веществ, отдельных ядерных материалов и радиоактивных отходов в организации»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; НП-038-016 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»; НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов и пунктов хранения»; СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» |
| 23. | Требования к порядку предоставления документации | 23.1 23.2 23.3 | В соответствии с условиями Договора: До направления Проектной документации на согласование в инспектирующие инстанции проектные решения согласовать с Заказчиком. Подрядчик предоставляет Заказчику Проектную документацию на бумажном носителе в 2 экземплярах*, а также экземпляр документации на электронных носителях. * Количество томов Проектной документации указано без учета количества экземпляров, необходимых для предоставления в инспектирующие инстанции. Текстовая часть – в формате «MS Word», графическая часть – в формате *.dwg, фотофиксация – в формате *.jpeg. |
| 24. | Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и государственной экспертизы | 24.1 24.2 | Не требуется получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России»; Получить согласование (рекомендации) инспектирующих инстанций: - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (экспертное заключение). |
| 25. | Требования о необходимости проведения авторского надзора | 25.1 | Не требуется |
| 26. | Гарантийные обязательства | 26.1 | Срок гарантийный обязательств на выполненные рабаоты составляет 12 календарных месяцев с момента подписания Заказчиком УПД в ЭДО. |

Медико-технологическое задание на выполнение

проектной документации для применения в отделении радионуклидной терапии и диагностики бета- и альфа-излучающих радионуклидов c терапевтической целью

I. Введение

Отделение радионуклидной терапии и диагностики (далее – ОРНТиД) предназначено для проведения радиологических диагностических исследований и терапевтических процедур с использованием различных радионуклидов. В настоящее время на отделении радионуклидной терапии и диагностики используются следующие радионуклиды: 99mTc, 123 I, 18F, и радиофармацевтические лекарственные препараты (далее – РФЛП) на их основе, а также радионуклидные микроисточники с изотопом 125I (диагностика) и изотопом 90Y (терапия), получена лицензия для использование РФЛП на основе изотопов 223Ra, 89Sr, 188Re.

Благодаря проведенному в 2024-2025гг. капитальному ремонту и модернизации ОРНТиД в нем стало возможным использование и получено разрешение на проведение диагностических радиологических исследований с использованием микрозерен 125 I и  проведения трансартериальной радиоэмболизации опухолей печени используются микроисточники (микросферы) на основе изотопа Иттрий-90.

Появилась возможность планировать применение дополнительных изотопов для терапии: в настоящий момент, получена лицензия Ростехнадзора и, после получения санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора, запланировано проведение радионуклидной терапии костных метастазов с помощью радиофармпрепаратов на основе изотопов Рений-188, Радий-223, Стронций-89.

На данный момент в целях помощи онкологическим больным и дальнейшего развития ядерной медицины планируется применение следующих радионуклидов: Лютеций-177(177Lu), Самарий-153 (153Sm), Cвинец-212 (212Pb), Тербий-161(161Tb), Актиний-225 (225Ас), Торий-227 (227Th).

Возможность для обеспечения работы в ОРНТиД с вышеперечисленными радионуклидами появилась не только благодаря проведенному капитальному ремонту, но и изменениям в нормативной документации, связанной с РФЛП. Согласно Постановлению Правительства РФ от 31.03.2022 N 547 (ред. от 06.11.2024) «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности» в Приложение «Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих фармацевтическую деятельность» введен п. 9: «Изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов для медицинского применения», что дало возможность получить лицензию аптекам, занимающимся изготовлением РФЛП. Кроме того Приказом Минздрава РФ от 22.05.2023 № 249н «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» предусмотрена закупка РФЛП по требованиям от медицинских учреждений в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность в части изготовления (производства) РФЛП, что расширило круг поставщиков и перечень радионуклидных терапевтических препаратов, применяемых для лечения пациентов.

II. Задачи проекта

- Расширение видов медицинской помощи в сфере ядерной медицины онкологическим больным в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова за счет использования дополнительных видов радиофармпрепаратов.

- Внедрение радионуклидной терапии на основе бета и альфа-излучающих изотопов 177Lu, 153Sm, 225Ас, 161Tb, 227Th, 212Pb для онкологических больных Санкт-Петербурга и СЗФO.

- Увеличение показателей выживаемости, снижение смертности и улучшение качества жизни пациентов со злокачественными новообразованиями.

III. Структура отделения радионуклидной терапии и диагностики ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России (краткая информация)

Одноэтажное здание радиологического корпуса расположено на территории ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. В здании размещаются: отделение лучевой терапии и отделение радионуклидной терапии и диагностики. Отделение радионуклидной терапии и диагностики в данное время размещается в левом и в правом крыле радиологического корпуса, предназначено для проведения работ II и III класса с открытыми источниками ионизирующего излучения. Отделение радионуклидной диагностики имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.01.13.000.М.000377.08.23 от 15.08.2023 года на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

Структура отделения:

- Блок радионуклидного обеспечения;

- Блок радиодиагностических исследований in vivo

- Блок ПЭТ-КТ исследований

- Блок радионуклидной терапии

Блок радионуклидного обеспечения размещается на первом этаже существующего отделения в непосредственной близости к блоку радиодиагностических исследований. Блок радионуклидного обеспечения ОРНТиД представляет собой отдельную контролируемую зону, недоступную для посторонних лиц и пациентов, с отдельным входом, санитарным шлюзом, запасным выходом и помещениями, сертифицированными для производства и фасовки радиофармпрепаратов. Помещения блока расположены на первом этаже и в подвальной части здания и оснащены системами вентиляции и отопления, радиационного контроля.

В блоке радионуклидного обеспечения на первом этаже расположены: генераторная, фасовочная, процедурный кабинет для введения РФЛП, «Активная» ожидальная и «Активный» санузел для пациентов с введенным РФЛП. Помещения приемки РФЛП, хранилище РФЛП и помещение хранения радиоактивных отходов, через которые осуществляется доставка генераторов Технеция-99м, предполагается доставка генераторов Рений-188 и готовых РФЛП для терапевтических процедур, а также удаление радиоактивных отходов, расположено ниже уровня земли и имеет отдельный вход/выход, а также связано с помещениями первого этажа.

Классификация помещений отделения радионуклидного обеспечения проведена по двум параметрам: класс работ с открытыми источниками ионизирующего излучения (ИИИ), класс чистоты помещений, в которых производят стерильные лекарственные средства. Все помещения блока относятся к II и III классу работ с ОРИ (ОСПОРБ-99/2010, МУ 2.6.1.1892-04), а также C и D классов чистоты воздуха (ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002).

Блок радиодиагностических исследований оснащен следующим диагностическим радиологическим оборудованием: гибридный аппарат ОФЭКТ/КТ – 2, маммосцинтиграфическая гамма-камера – 1, ОФЭКТ – 1, гибридный аппарат ПЭТ/КТ – 1 (в блоке ПЭТ-КТ исследований). Данные кабинеты, для минимизации уровня лабораторного радиационного фона на детекторах, не являются смежными с помещением ожидания пациентов с уже введенным РФЛП и спроектированы смежными с соответствующими пультовыми. Блок радиодиагностических исследований относится к объектам IV категории потенциальной радиационной опасности по ОСПОРБ 99/2010.

Перечень необходимых помещений блока радионуклидного обеспечения и блока радиодиагностических исследований, а также их размещение соответствует гигиеническим требованиям по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов МУ 2.6.1.1892-04.

Производственные помещения ОРНТиД находятся на 1-ом этаже отдельно стоящего радиологического корпуса. Применение дополнительных РФЛП для проведения терапевтических процедур предусмотрено в левом крыле здания радиологического корпуса во вновь созданном после проведения капитального ремонта блоке (подразделении) радионуклидной терапии с отдельным входом-выходом для пациентов (не является проходным).

ОРНТиД было модернизировано согласно следующей проектной документации: «Капитальный ремонт отделения радионуклидной диагностики» (2017 год, ООО «Медэк», № 03-17П), «Проект размещения подразделения ПЭТ-диагностики» (2020 год, ООО «Техпрокон», инв. №0020-Техпрокон-11-2020), «Работы с применением микроисточников (зерен) изотопов Йода-125 с диагностической целью» (2021 год, ООО «Техпрокон», шифр 32110636233) , «Капитальный ремонт помещений отделения радионуклидной диагностики в части применения диагностики/терапии РФЛП на основе изотопов Радия-223, Стронция-89 c терапевтической целью» (2021 год, ООО «Техпрокон», шифр 32110651119) «Работы для проведения радиоэмболизации микросферами, содержащими радионуклиды Иттрий-90 и Рений-188 в ФБГУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н.Петрова» МЗ РФ» (2024 год, ООО «Техпрокон», шифр 32413629996).

В блоке радионуклидного обеспечения ОРНТиД имеются помещения:

ПОМЕЩЕНИЕ 004 – помещение временного хранения РВ (ниже уровня земли, имеет отдельный вход/выход с улицы). В помещении выполняется временное хранение РВ, получаемых от внешних поставщиков.

ПОМЕЩЕНИЕ 002 – помещение временного хранения РАО. В помещении выполняется временное хранение отходов до распада или утилизации (ниже уровня земли, имеет отдельный вход/выход с улицы).

ПОМЕЩЕНИЕ 108 – генераторная. Элюирование (промывка) генератора физиологическим раствором (оснащено специализированным радиационно-защитным боксом).

ПОМЕЩЕНИЕ 109 – фасовочная. Фасовка РФЛП в шприц в зависимости от веса пациента (оснащено специализированным радиационно-защитным боксом).

ПОМЕЩЕНИЕ 110 – процедурная. В помещении осуществляется введения РФЛП пациенту.

Блок ПЭТ-КТ исследований ОРНТиД – расположен в правом крыле здания, имеет отдельный вход для пациентов, а также отдельные входы для доставки РФЛП и для врачей отделения. Установлено следующее диагностическое радиологическое оборудование – 1 гибридный ПЭТ-КТ томограф. Блок ПЭТ-КТ относится к объектам IV категории по ОСПОРБ 99/2010.

Блок радионуклидной терапии отделения ОРНТиД, созданный после проведения капитального ремонта, будет введен в эксплуатацию после установки в помещениях защитных боксов и другого необходимого оборудования. Предусмотрены следующие помещения, указанные в таблице 1.

Таблица 1

| № помещения | Наименование помещения | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Блок помещений палат радионуклидной терапии |  |  |
| 128 | Кладовая уборочного инвентаря палат | 5,0 |
| 129 | Саншлюз пациентов | 10,5 |
| 130 | Душ саншлюза | 4,2 |
| 131 | Палата одноместная | 18,6 |
| 132 | Санузел палаты | 3,0 |
| 133 | Палата одноместная | 18,1 |
| 134 | Санузел палаты | 3,0 |
| 135 | Шлюз | 4,4 |
| 136 | Коридор с постом медсестры | 25,5 |
| Блок общих помещений |  |  |
| 137 | Кабинет врача радиолога | 13,9 |
| 145 | Коридор | 15,9 |
| Блок помещений паллиативной радионуклидной терапии |  |  |
| 138 | Коридор | 23,3 |
| 139 | Саншлюз персонала | 11,5 |
| 140 | Фасовочная/процедурная | 16,1 |
| 141 | Помещение отдыха пациентов после процедур | 9,7 |
| 142 | Санузел пациентов | 2,9 |
| 143 | Санузел персонала | 3,4 |
| 144 | Кладовая уборочного инвентаря | 3,0 |
|  | Хранилище РАО (ОРД) | 10,0 |

ПОМЕЩЕНИЕ 140 – процедурная/фасовочная – 16,1 кв.м ( помещение II класса работ – активность на рабочем месте от 1Е +5 до 1Е+8 Бк, предполагаемые в ближайшее время к использованию РВ – РФЛП на основе изотопов 223Ra, 89Sr; предполагается также поставка генераторов Рений-188 ГРЕН-1 (188W/188Re генератор) и возможное размещение их в защитном боксе данного помещения для элюирования стерильного апирогенного раствора перрената натрия Na188ReO4 с последующим получением (аналогично получению РФЛП на основе элюата из генератора технеция-99м) радиофармацевтических лекарственных препаратов для проведения паллиативной радионуклидной терапии с максимальной активностью на рабочем месте для генераторов 188Re 3,7Е+10 Бк, для РФЛП на основе 188Re 5,0Е+9 Бк).

В отремонтированном блоке радионуклидной терапии кроме указанных РФЛП на основе 223Ra, 89Sr, 188Re, запланировано использование готовых индивидуально расфасованных РФЛП на основе изотопов 177Lu, 225Ас, 153Sm, 227Th, 212Pb, 161Tb.

IV. Требования к проектным решениям

Ввиду особой сложности технологии радионуклидной терапии проектирование помещений отделения должно выполняться специализированной организацией, обладающей соответствующими лицензиями на проектирование помещений для проведения работ с открытыми источниками ионизирующего излучения. Проектная документация должна быть согласована с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Ростехнадзора. Размещение и оснащение помещений отделения радионуклидной терапии и диагностики должны обеспечивать защиту пациентов и персонала от ионизирующего излучения, а также от поступления радионуклидов в окружающую среду путем использования стационарных и динамических барьеров, системы физической защиты радиационных источников, как в режиме штатной работы, так и при наступлении аварийных ситуаций. При проектировании следует дополнительно обеспечить: максимальную возможную автоматизацию работ с радиоактивными материалами, возможность мониторинга радиационного фона в рабочих помещениях, сигнализацию о нарушении технологического процесса (превышение предельно допустимых норм радиационной нагрузки). При проектировании и размещении следует обеспечить соответствие требованиям санитарных норм и правил в отношении радиационной безопасности персонала, пациентов и населения НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.4115-25.

С учетом изменившихся требований по физической защите радиационных источников в проекте необходимо предусмотреть систему технических и организационных мер глубокоэшелонированной физической защиты, учитывающей возможное радиационное воздействие объекта на персонал, население и окружающую среду с описанием уровней в соответствии с п.15 НП-038-016, раздел с перечнем систем и элементов, важных для безопасности, в соответствии с п.23 НП-038-016, а также описать систему обеспечения физической защиты и установить уровень физической защиты в соответствии с НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов и пунктов хранения».

В соответствии с МУ 2.6.1.2005-05 «Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта. Методические указания» в основу оценки при установлении категории потенциальной опасности радиационного объекта положены эффективные дозы потенциального облучения персонала и населения в результате максимальной радиационной аварии, поэтому в проект необходимо включить раздел «Аварийные ситуации» с расчетами степени радиоактивного загрязнения при максимально возможных радиационных авариях при проведении работ с РФЛП на основе планируемых к использованию изотопов.

V. Виды радионуклидов, используемых и планируемых к использованию в отделении

В проектной документации на реконструкцию и модернизацию блока радионуклидного обеспечения отделения в период с 2017 по 2024 .г. были произведены расчеты для использования следующих радионуклидов: Технеций-99м, Йод-123, Фтор-18, Йод-125, Радий-223, Стронций-89, Рений-188, Иттрий-90. Характеристики данных радионуклидов представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Список радионуклидов, внесенных в лицензию Ростехнадзора

| Характеристика | Технеций-99м | Йод-123 | Фтор-18 | Йод-125 | Радий-223 | Стронций-89 | Рений-188 | Иттрий-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатное состояние | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Твердое | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Коллоидное | Твердое |
| Тип распада | ИП* | ЭЗ* | Позитронный | ЭЗ | Альфа-распад | Бета-распад | Бета-распад | Бета-распад |
| Средняя энергия характеристического излучения, МэВ | 0,1405 | 0,053 | 0,2497 (при аннигиляции – 0,511) | 0,028 | 5,0-7,5 | 1,492 | 2,11 | 2,27 |
| Период полураспада, суток | 0,25 (6,01ч) | 0,55 (13,2ч) | 0,0755 (109 мин) | 59,49 | 11,43 | 50,5 | 0,7085 (17,005 ч) | 2,67 (64,1 ч) |
| МЗА, Бк | 1,0Е+07 | 1,0Е+07 | 1,0Е+06 | 1,0Е+06 | 1,0Е+05 | 1,0Е+06 | 1,0Е+05 | 1,0Е+05 |
| МЗУА, Бк/г | 100 | 100 | 10 | 1000 | 100 | 1000 | 100 | 1000 |
| Группа радиационной опасности | В | В | В | В | Б | В | Б | Б |
| Годовое потребление, ГБк | 1000 | 100 | 19018 | 4,7 | 5,94 | 60 | 150 | 150 |

*ЭЗ – захват орбитального электрона; ИП – изомерный переход

Планируется также использовать дополнительные радионуклиды Лютеций-177, Актиний-225 Самарий-153, Торий-227, Свинец-212, Тербий- 161 с терапевтической целью; их характеристики представлены в Таблице 3.

Таблица 3. Список радионуклидов, предполагаемых к использованию для терапии

| Характеристика | 177Lu | 225Ac | 153Sm | 227Th | 212Pb | 161Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Агрегатное состояние | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) | Жидкое (раствор) |
| Тип распада | Бета-распад | Альфа-распад | Бета-распад | Альфа- распад | Бета-распад | Бета-распад |
| Средняя энергия характеристического излучения, МэВ | 0,497 | 5,83 | 0, 233 | 5,95 | 1,1; для гамма- от 0,2 до 2,3 | 0,154; для гамма- 48.9кэВи 74.6кэВ |
| Период полураспада, суток | 6,65 | 9,9 | 1,927 (46,24ч) | 18,72 | 0,44 (10,6ч) | 6,95 |
| МЗА, Бк | 1E+07 | 1 E+04 | 1 E+06 | 1 E+04 | 1 E+05 | 1 E+06 |
| МЗУА, Бк/г | 1000 | 1 | 100 | 10 | 10 | 1000 |
| Группа радиационной опасности | В | Б | В | Б | Б | В |
| Получение. Применение | Привозные РФЛП. Тераностика | Привозные РФЛП. Тераностика | Привозные РФЛП. Терапия | Привозные РФЛП. Терапия | Привозные РФЛП. Тераностика | Привозные РФЛП. Тераностика |

*ЭЗ – захват орбитального электрона

VI. Краткое описание радионуклидов и РФЛП для терапии, дополнительно планируемых для использования в отделении

Изотоп Лютеций-177 (177Lu) планируется использовать в отделении для метки лиганда к простат-специфическому мембранному антигену или уже получать готовый РФЛП 177Lu-ПСМА. Это соединение вводить пациенту в виде внутривенных инъекций. Изотоп Лютеция-177 является бета-излучателем большинство испускаемых β-частиц (79,3 %) имеют энергию Eмакс = 0,497 MэВ и сравнительно небольшую длину пробега β-частицы 177Lu в биологических тканях (менее 2 мм) – терапевтический эффект; низкая энергия γ-излучения (Eγ = 113 кэВ (6,4 %) и 208 кэВ (11 %) – обеспечивают проведение ОФЭКТ визуализации и дозиметрии вводимых доз. Кроме того, 177Lu имеет оптимальный период полураспада (T1/2 = 6,647 суток), продуктом распада является стабильный изотоп 177Hf. В отделении планируется использование РФЛП 177Lu-ПСМА для лечения метастатического поражения при раке предстательной железы.

Изотоп Актиний-225 (225Ac). Изотоп 225Ac в отделении предполагается использовать в виде готового РФЛП, тропного к ПСМА рецептору на поверхности опухолевой клетки – 225Ас-ПСМА. Клинические испытания подтверждают высокую эффективность и более низкую токсичность радиофармацевтических препаратов с этим радионуклидом, по сравнению с их аналогами, содержащими бета-эмиттеры. Применение 225Ас-ПСМА для лечения рака предстательной железы, демонстрирует эффективность и высокий потенциал в лечении неоперабельных метастатических форм рака.

Изотоп Самарий-153 (153Sm) планируется использовать в виде готового РФЛП – бесцветного прозрачного раствора препарата «Самарий-оксабифор, 153Sm» (рег.№ 000008/01-2000, патент РФ № 2162714 от 20.06.00), предназначенного для внутривенных введений. В 1 мл водного раствора – 240–740 МБк 153Sm; 25,0–100,0 мкг самария в виде комплекса самарий-оксабифор; 15,0–25,0 мг натрия оксабифора; 4,0–6,0 мг натрия хлорида. Механизм действия: оксабифор (окса-бис (этиленнитрило) тетраметиленфосфоновая кислота) служит транспортным соединением, доставляющим радионуклид 153Sm в патологические очаги, а лучевое воздействие осуществляется за счет испускаемых β-частиц. Стандартная форма выпуска: флаконы активностью по 2 ГБк (на дату калибровки). Срок годности – от 4 до 6 суток. В течение первых двух суток с мочой выводится от 28% до 42% от введенной активности. Максимум выведения приходится на первые 8-12 часов. Уровень экскреции зависит от функции почек, объема поражения костей и активности фиксации препарата в очагах. В отделении планируется использование готового РФЛП для проведения паллиативной радионуклидной терапии метастатического поражения скелета.

Изотоп Торий-227 (227Th) в основном подвергается альфа-распаду, превращаясь в радий-223 (²²³Ra), а затем через цепочку альфа-распадов и бета-распадов достигает стабильного свинца-207 (207Pb). Со временем после распада 227Th накапливаются излучающие дочерние элементы (например, радий-223), что приводит к увеличению общей интенсивности излучения и дозы, доставляемой к тканям. Это свойство является одним из преимуществ 227Th в медицинских применениях, так как позволяет более точно доставлять дозу к мишеням. Энергия альфа-излучения 227Th составляет 5,95 МэВ. В отделении планируется внедрение готовых экспериментальных РФЛП на основе изотопа торий-227 для лечения нейроэндокринных опухолей, а также злокачественных опухолей мягких тканей.

Изотоп Свинец-212 (212Pb) предполагается к поставке в отделение, готовый РФЛП на основе этого изотопа или как элюат из генератора: является альфа-излучающим, активно исследуемым для применения в таргетной терапии рака, при этом его основная ценность заключается в его коротком периоде полураспада (10,64 часа), что позволяет проводить синтез и очистку радиофармпрепаратов с минимальными потерями радиоактивности, а также способность к образованию короткоживущего дочернего альфа-излучателя – висмута-212 (212Bi), увеличивающего радиотерапевтический эффект. Альфа-излучение, испускаемое 212Pb и его дочерними продуктами, обладает высокой энергией и коротким пробегом в тканях, что позволяет уничтожать злокачественные клетки изнутри с минимальным повреждением окружающих здоровых тканей, что является значительным преимуществом в сравнении с другими изотопами, используемыми в терапии, в то время как бета-частицы предлагают более широкий диапазон, потенциально нацеленный на микрометастазы; предполагается для лечения злокачественных опухолей молочных желез.

Изотоп Тербий-161 (161Tb) предполагается к поставке в отделение, готовый РФЛП на основе этого изотопа – 161Tb-ПСМА является бета-излучателем; большинство испускаемых β-частиц имеют энергию Eмакс = 0,154 MэВ и сравнительно небольшую длину пробега β-частицы 161Tb в биологических тканях (менее 2 мм), а также линию гамма-излучения с низкой энергией Eγ = 75,6 кэВ (10 %). Кроме того, 161Tb имеет оптимальный период полураспада (T1/2 = 6,95 суток). По своим свойствам аналогичен изотопу Лютеций-177, но с более высокой разрушительной силой из-за одновременного излучения электронов конверсии и Оже, действующие как дополнительный поражающий фактор в клеточных масштабах. Их малый радиус излучения позволяет им высвобождать всю свою энергию непосредственно в раковых клетках, практически не повреждая соседние здоровые клетки. Изотоп Тербий-161 может использоваться для метки этим изотопом простат-специфического мембранного антигена и служить альтернативой изотопу 177Lu. В отделении планируется использование данного изотопа для лечения метастатического поражения при раке предстательной железы.

VII. Виды планируемых технологий использования РФЛП

В случае поставок планируемых к использованию РФЛП на основе изотопов 177Lu, 225Ас, 153Sm, 227Th, 212Pb, 161Tb в ОРНТиД в готовом виде транспортные упаковки с данными изотопами с индивидуальной дозировкой РФЛП поступают в  помещение приемки РФЛП (помещение № 001), где освобождаются от картонной̆ тары, проводятся дозиметрические измерения, поставленные партии регистрируют и сверяют документы контроля качества производителя, после чего растворы изотопов (РФЛП) в защитных контейнерах переносятся в хранилище РФЛП, где они хранятся определённое время в радиационном защитном шкафу-сейфе (помещение № 004).

При проведении терапевтических процедур в соответствии с заявкой на введение больным РФЛП на основе необходимого изотопа нужный контейнер или жестяную банку из хранилища в специальной защитной тележке (типа КС-431, производство НТЦ «Амплитуда») доставляют (перевозят) в новую фасовочную ОРНТиД (помещение №140, проект ООО «Техпрокон», шифр 32110651119, 2021 год).

В фасовочной смежной с процедурной (помещение № 140) в радиационно-защитных шкафах из контейнера извлекают герметически закрытый резиновой пробкой флакон, освобождают от крышки. После этого производят сверку исходной активности РФЛП в соответствии с активностью, указанной в заявке. Для этого активность РФЛП во флаконе измеряют на находящемся в шкафу дозкалибраторе с целью контроля вводимой больному активности.

В одном шкафу может использоваться только один вид РФЛП в указанное время (день недели). Расфасованную порцию РФЛП непосредственно в защитном шкафу набирают в стерильный шприц, который помещают в специальный защитный контейнер, который потом укладывается в специальную переноску (2 шт.) и передается в новый процедурный кабинет ОРНТиД (помещение № 140 в части процедурной, кресла для введения – для терапии). Все указанные РФЛП вводятся внутривенно. Использованные шприцы и флаконы с помощью защитного контейнера – переноски транспортируются в хранилище РАО (помещение № 002) которое расположено ниже уровня земли.

После парентерального введения указанных РФЛП на основе предполагаемых к использованию изотопов больного направляют:

- в помещение для дневного пребывания амбулаторных пациентов, если пациенту введена такая активность РФЛП, которая не позволяет отпустить его из отделения радионуклидной терапии сразу после введения РФЛП; больного отпускают только после пребывания в этом помещении в течение установленного врачом-радиологом времени и с учетом результатов дозиметрического контроля на выходе из отделения радионуклидной терапии;

- сразу на выход из отделения радионуклидной диагностики/терапии, если уровень мощности дозы фотонного излучения от тела больного не превышает разрешенного значения.

- При введении в организм терапевтической активности РФЛП, разрешенной к применению, в случае клинической необходимости больной может быть госпитализирован в палату ОРНТиД.

- Разрешение на выход из подразделения радионуклидной терапии больного с введенным в организм РФЛП дает врач-радиолог по результатам дозиметрического контроля при условии, что уровень мощности дозы или активность в теле пациента соответствует величине для выписки, разрешенной нормативами СанПиН 2.6.4115-25, НРБ 99/2009 и ОСПОРБ-99/2010.

Рисунок 1. Потоки персонала, пациентов, РФЛП и РАО (проект 2024 года, по которому проводился ремонт в данном подразделении).

VIII. Количество планируемых процедур и годовое запланированное потребление радионуклидов

В проекте должны предусматриваться следующие основные показатели для отделения радионуклидной терапии и диагностики, приведенные в таблице 6. В каждом радиационно-опасном помещении постоянно работают 2 человека. Так же в изотопном блоке могут работать сотрудники ОРНТиД, которые относятся к персоналу группы «А» (всего 8 человек).

Таблица 6.

| № | Наименование показателей | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рабочих дней в году | день | 250 |
| 2. | Число смен | смена | 1 |
| 3. | Продолжительность смены | час | 6 |
| 4. | Количество персонала (в наибольшую смену) | чел./смена | 5 |
| 5. | Максимальная активность, вводимая пациенту, 177 Lu | ГБк | 4,8 |
| 6. | Максимальная активность, вводимая пациенту, 153Sm | ГБк | до 9 |
| 7. | Максимальная активность, вводимая пациенту, 161Tb | ГБк | 2,3 |
| 8. | Максимальная активность, вводимая пациенту, 225Ас | МБк | 300 |
| 9. | Максимальная активность, вводимая пациенту, 227Th | МБк | 100 |
| 10. | Максимальная активность, вводимая пациенту, 212Pb | ГБк | 4,5 |

В основу расчета максимальной активности, вводимой пациенту, взяты медицинские рекомендации по применению некоторых изотопов:

Лютеций-177 (раствор) – доза максимальной вводимой активности 4,8 ГБк;

Актиний-225 (раствор) – предположительная активность 250 кБк/кг (ориентировочно вес больного от 70 до 100 кг). Общая средняя вводимая активность 1 пациенту 25МБк – доза подбирается индивидуально, зависит от конкретного заболевания и протокола лечения, но не более 300 МБк;

Торий-227 (раствор) – предположительная активность 36-200 кБк/кг (ориентировочно вес больного от 70 до 100 кг). Общая средняя вводимая активность 1 пациенту 20МБк – доза подбирается индивидуально, зависит от конкретного заболевания и протокола лечения, но не более 100 МБк;

Тербий-161 (раствор) – доза максимальной вводимой активности 1 пациенту – 7,4 ГБк при 6 кратном введении (т.е. ориентировочно 1,25 ГБк однократно, зависит от конкретного заболевания и протокола лечения, но не более 2,3 ГБк);

Свинец-212 (раствор) – доза максимальной вводимой активности 4,5 ГБк.

Расчет для терапии с помощью радиофармпрепарата «Самарий оксабифор, 153Sm» сделан на основе размещения четырех «активных» коек в существующих помещениях для радиотерапии в отделении радионуклидной диагностики. Максимально возможное количество пролечиваемых больных в неделю на 1 койке – 2 человека. Общее количество пролеченных больных в год (51 рабочая неделя в году) может составить 408 человек; доза вводимой активности – до 74 МБк/кг; вес больного – до 100 кг; общая вводимая активность 1 пациенту – до 7400 МБк. Стандартные упаковки: 500 МБк – флаконы вместимостью 15 мл; 1000 МБк – флаконы вместимостью 15 мл; 2000МБк – флаконы вместимостью 15 мл + комплект упаковочный для РВ. На одного пациента необходимо (при максимальном введении 7400 МБк): 3 упаковки по 2000 МБк, 1 упаковка по 1000 МБк и 1 упаковка по 500 МБк. Итого: 408х3х2000 МБк + 408х1000 МБк + 408х500 МБк = 2448000 МБк + +408000 МБк +204000 МБк = 3060000 МБк = 3060 ГБк

Таблица 7. Максимальные активности изотопов самарий-153 в помещениях

| Вид | 153Sm |
| --- | --- |
| Максимально вводимая активность, МБк | 7400 |
| Максимальная активность в фасовочной-процедурной, МБк | 7400 |
| Максимальная активность в процедурной ОФЭКТ/КТ или Гамма-камеры, МБк | 500 |
| Максимальная активность в хранилище РФЛП, ГБк | 14,8 |
| Максимальная активность в помещении хранения РАО, ГБк | 14,8 |

Расчет для терапии РФЛП на основе изотопа Лютеций-177 сделан из расчета четырех «активных» коек в ОРНТиД. Максимально возможное количество пролечиваемых больных в неделю на 1 койке – 2 человека. Общее количество пролеченных больных в год на ОРНТиД (51 рабочая неделя в году) может составить 408 больных.

Также для расчетов максимального годового потребления РФЛП использовались допустимые значения из Приложения № 15 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 марта 2025 года № 6, по своим значениям достаточные для проведения эффективных радиотерапевтических процедур. Данные о количестве планируемых процедур с использованием изотопов представлено в таблице 8.

Таблица 8. Количество планируемых процедур в ОРНТиД

| Название изотопа | Количество процедур в год | Максимально вводимая активность на 1 пациента, ГБк | Периодичность поставки | Максимальное годовое потребление, ГБк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лютеций-177 (раствор) | 408 | 4,8 | 1 раз в неделю | 1958,4 |
| Актиний-225 (аствор) | 100 | 0,3 | 1 раз в неделю | 30 |
| Самарий-153 (раствор) | 100 (300введений) | 7,4 (до 9) | 2 раза в неделю | 3060 |
| Торий-227 (раствор) | 100 | 0,1 | 1 раз в неделю | 10 |
| Свинец-212(раствор) | 100 | 4,5 | 1 раз в неделю | 4500 |
| Тербий-161(раствор) | 100 | 2,3 | 1 раз в неделю | 230 |

IX. Требования к сбору, хранению и удалению отходов

- ТРО при работе с ОРИ в ОРНТиД

При отсутствии радиационных аварий и соблюдении установленных технологий работы с открытыми радионуклидными источниками в ОРНТиД к твёрдым РАО относятся: ватные тампоны, использованные при инъекции радиофармпрепарата; использованные при инъекции радиофармпрепарата одноразовые шприцы; вскрытые ампулы-флаконы с остатками РФЛП.

При соблюдении технологий обращения с РФЛП и постоянном потоке пациентов, практически весь объём поступающих в отделение радионуклидов используется для проведения терапии, т.е. предполагается что в РАО переходит лишь незначительная часть активности, а именно при подготовке инъекции во флаконе и при введении РФЛП пациенту в шприце и на тампоне ориентировочно остается по 1 фармацевтической капле радиофармпрепарата объёмом 50 мкл каждая с плотностью равной плотности воды – 1000 г/л. В условиях нормальной эксплуатации при отсутствии радиационных аварий в ОРНТиД предположительно может образовываться твёрдых РАО в виде одноразовых шприцов, флаконов и тампонов в количестве до: 0,05мл х 3шт. х 4 пац/сутки. Максимальная активность РАО, находящихся на объекте, зависит от графика приема амбулаторных пациентов для введения им того или иного препарата (график приема пациентов предполагает чередование пациентов для введения им РФЛП с различными радионуклидами – например, сутки через сутки или неделя через неделю).

В помещении временного хранения РАО предусматриваются зоны для временного раздельного хранения низкоактивных и среднеактивных РАО. В помещении временного хранения РАО все радиоактивные отходы сортируются по агрегатному состоянию, активности, виду распада радионуклида (одновременно и по периоду полураспада), закладываются в мешки и помещаются за радиационной защитой до момента их перехода в неактивные (таблица 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010) и удаления как ТРО соответствующего класса либо (в случае длительного периода распада) передачи на хранение специализированной организации (для последующей переработки или захоронения по отдельным договорам при наличии необходимых лицензий и разрешений на соответствующие виды работ с ОРнИ). На каждом мешке с РАО должна быть этикетка с указанием радионуклида, даты поступления на временное хранение и запланированной даты удаления после выдержки на распад в качестве неактивных отходов.

Проектом необходимо предусмотреть расчетное время выдержки одной суточной партии РАО для каждого предполагаемого к использованию радионуклида до значений удельной активности согласно таблице 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010. По достижении этой даты, распавшиеся отходы удаляются вместе с обычными бытовыми и больничными отходами соответствующих классов опасности с предварительным дозиметрическим контролем, причем с удаляемых предметов и материалов должны быть убраны знаки радиационной опасности.

Загрязненное оборудование и свинцовые транспортные контейнеры от РФЛП должны складироваться отдельно в хранилище РАО. Контейнеры и оборудование после выдержки на распад и контрольной радиометрии возвращаются для дальнейшего использования.

2. Сбор биологических отходов пациентов

Согласно п.266 СанПиН 2.6.4115-25 допускается работа подразделения радионуклидной терапии с дневным стационаром без оборудования специальной канализации при соблюдении требования наличия системы сбора и выдержки на распад биологических отходов пациентов (моча, кал). Для данных целей предполагается использовать помещения туалетов в «активных» палатах (проект 2021 год, ООО «Техпрокон», шифр 32110651119). В данных помещениях будут установлены биотуалеты Bioforce Compact WC 15-25 (максимальная нагрузка на сидение 200 кг; объем бака 25 л; габаритные размеры 404х354х453 мм, при необходимости нижний бак высотой 250 мм отстегивается). По мере заполнения пациентом нижний бак (или весь туалет) будет перемещаться в помещение хранения РАО до выдержки на распад.

Учитывая, что при терапевтическом введении РФЛП в течение первых двух суток с мочой выводится от 28% до 42% от введенной активности и максимум выведения приходится на первые 8-12 часов, а уровень экскреции зависит от функции почек, объема поражения костей (или иных органов) и активности фиксации препарата в очагах, то в палате на «активной» койке предполагается нахождение пациента после введения РФЛП от 8 до 12 часов. При необходимости для сбора биологических жидкостей возможно также использование впитывающего материала (подгузники или памперсы), которые применяются строго однократно и помещаются в хранилище РАО.

В случае сбора мочи пациентов с введенным РФЛП только во впитывающие средства (подгузник) от одного пациента предположительно (в зависимости от дозы и веса) будет образовываться за 12 часов в среднем с учетом мочеиспускания с интервалом в 4 часа по 300 мл жидкости плюс вес впитывающего средства 50 г (памперс, подгузник и т.п.) – итого: 3 штук по 350 г. Впитывающие средства применяются строго однократно. Использованные таким образом предметы гигиены помещаются в защитный контейнер, установленный в санузле для пациентов. После выписки пациентов данные отходы в защитном контейнере транспортируются в хранилище РАО (помещение № 002) для выдержки на распад. Для хранения достаточно одного контейнера (объемом на 50 л) на неделю – необходимо приобретение 7 контейнеров (например, контейнер защитный серии TISSA-RP TMRP-03.02.14 емкостью 50 литров; габаритные размеры 425х580 мм, площадь по полу 0,25 кв.м), занимаемая площадь по полу 1,75 кв.м.

Во время нахождения пациентов в «активных» палатах используется одноразовое постельное белье, а также обязательная дополнительная защита матрасов (чехлы или простыни на резинке, непромокаемые одноразовые наматрасники и т.п.). Все гигиенические процедуры осуществляются с помощью гигиенических влажных одноразовых салфеток, которые также собираются и удаляются в хранилище РАО.

Сбор постельного белья после выписки пациентов осуществляется в специальную плотную тару (полиэтиленовые или клеенчатые мешки) при проведении дозиметрического контроля. В случае обнаружении активности на использованном белье оно доставляется в защитном контейнере в помещение хранения радиоактивных отходов.

Питание пациентов осуществляется из общебольничного буфета. Особых мер радиационной защиты не требуется, т.к. в слюне пациента не содержится РФЛП, не выделяются они и через поры кожи пациента. Из соображений общего уровня достигнутой в организации чистоты возможно использование одноразовой посуды, которая после приема пищи собирается в отдельные пакеты и удаляются, как медицинские отходы класса А приближенные по составу к бытовым.

3. Хранение трупов

Трупы пациентов с введенным РФЛП должны храниться в специально выделенных морозильных камерах и выдерживаться на распад до уровней остаточной активности радионуклида или измеренной МАЭД в воздухе на расстоянии 1 м от тела и 1 м от пола соответствовала значениям, содержащимся в Приложении N 15 к Правилам СанПиН 2.6.4115-25. Для этих целей в здании морга необходимо предусмотреть помещение для временного хранения данных РАО площадью не менее 3 м 2 с морозильной камерой. В существующем здании прозекторской (литер Ж) расположена морозильная камера площадью 9,2 кв. метра. Возможно отделить часть данного помещения ограждением с функцией радиационной защиты.

X. Требования к содержанию проектной документации

В соответствии с нормативами проект должен быть выполнен в соответствии со следующими документами:

СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

МУ 2.6.1.1892-04 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики с помощью радиофармпрепаратов»;

НП-067-24 «Правила учета и контроля радиоактивных веществ, отдельных ядерных материалов и радиоактивных отходов в организации»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

НП-038-016 «Общие положения обеспечения безопасности радиационных источников»;

НП-034-23 «Правила физической защиты радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов и пунктов хранения»;

СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»