02.04.2026 № 05-07/679

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 09.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 30.09.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 22.09.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| Наименование товара | ОКПД2/КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Кол-во товара | Ед. измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катетер венозный центральный периферически вводимый | 32.50.13.110-00005222** | 1. Катетер должен быть изготовлен из полиуретана. Изготовленный из полиуретана катетер обладает более высокой прочностью по сравнению с силиконовым, что позволяет проводить внутривенные вливания жидкостей и препаратов крови с большой скоростью, а также осуществлять высокопоточные инфузии под давлением, в том числе контрастных препаратов при компьютерной томографии с максимальной скоростью не менее 5 мл/с | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 145 | шт |  |  |  |  |
|  |  | 2. Катетер должен быть полностью рентгенконтрастным. Для рентгенологического контроля позиционирования катетера в сосудистом русле. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Катетер должен иметь нанесенные на его поверхность метки глубины введения через каждый сантиметр и особые (более крупные) метки каждые 5 сантиметров. Для контроля глубины введения катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Наружный размер катетера должен составлять 4,0 Fr. Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Длина катетера должна составлять не менее 60 см. Для возможности регулировки длины в зависимости от анатомических особенностей пациента за счет возможности отрезания проксимального конца катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Гравитационная скорость потока при длине 60 см должна составлять не менее 840 мл/час. Скорость введения под давлением при максимальной длине не менее 5 мл/с. Оптимально для проведения терапии исходя из размера катетера, размера вены и материала катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Объем заполнения катетера при длине 60 см должен составлять не более 0,9 мл. Для минимизации мертвого пространства с целью предотвращения потери дорогостоящих лекарственных препаратов | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Дистальный конец катетера должен быть открытым. Для наименьшего гидродинамического сопротивления. Катетер должен быть проксимально укорачиваемым для удобства в использовании при установке. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Допустимая скорость вливания не менее 5 мл/с, указана на зажиме Роберта на удлинительной трубке для быстрой идентификации высокопоточного устройства | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Катетер должен быть одноходовым. Подходит для большинства клинических ситуаций, когда нет необходимости проводить одновременную инфузию двумя несовместимыми друг с другом препаратами | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. В комплекте с катетером должен быть металлический стилет, введенный внутрь катетера с коннектором Луера и возможностью промывания катетера с находящимся внутри стилетом. Необходим для придания жесткости катетеру во время введения его в вену. При установке необходимо промыть и заполнить катетер, для этого стилет должен обеспечивать возможность промывания | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. В комплекте должен быть безыгольный коннектор с обрабатываемой плоской расщепленной силиконовой мембраной и нейтральным смещением жидкости. Используется для закрытия проксимального конца катетера в течение 7 суток для профилактики катетер-ассоциированных инфекций кровотока и профилактики обратного заброса крови при отключении инфузионных устройств, воздуха и истечения из катетера крови, снабжен резьбовым соединением Луэра | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. В комплекте должен быть нитиноловый проволочный проводник, используется для введения по нему катетера и/или микроинтродьюсера в вену пациента. Толщина нитинолового проводника не более 0.46 мм, длина не менее 50 см. Прямой гибкий кончик проводника с памятью формы | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. В комплекте должна быть безопасная эхогенная пункционная игла 21G, длина не менее 7 см. Для безопасной пункции вены под контролем УЗ | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. В комплекте должен быть микроинтродьюсер пластиковый с дилататором с расщепляемой оболочкой. Необходим для безопасного расширения отверстия венепункции до размера, достаточного для введения в вену катетера. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Калибр микроинтродьюсера не более 4 Fr, длина не менее 7 см. Оптимальный размер для постановки устройства по модифицированной методике Сельдингера, соответствует размеру катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. В комплекте должен быть безопасный скальпель стальной с предохранительным устройством и миллиметровой маркировкой на ручке, предназначен для формирования небольшого надреза кожи в месте венепункции, для возможности проведения через кожу микроинтродьюсера и затем катетера. Миллиметровая маркировка для облегчения визуального контроля глубины введения микроинтродьюсера с расщепляемой оболочкой | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. В комплекте должен быть шприц не менее 10 мл, используется для промывания катетера перед и во время имплантации, чтобы убедиться в проходимости катетера и избежать попадания воздуха в организм пациента | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. В комплекте должно быть устройство для бесшовной накожной фиксации из полиуретановой пены без твердых пластиковых элементов. Для фиксации катетера без использования шовных материалов с целью предотвращения миграции катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Катетер венозный центральный периферически вводимый | 32.50.13.110-00005222** | 1. Катетер должен быть изготовлен из полиуретана. Изготовленный из полиуретана катетер обладает более высокой прочностью по сравнению с силиконовым, что позволяет проводить внутривенные вливания жидкостей и препаратов крови с большой скоростью, а также осуществлять высокопоточные инфузии под давлением, в том числе контрастных препаратов при компьютерной томографии с максимальной скоростью не менее 5 мл/с | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | штука |  |  |  |  |
|  |  | 2. Катетер должен быть полностью рентгенконтрастным. Для рентгенологического контроля позиционирования катетера в сосудистом русле. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Катетер должен иметь нанесенные на его поверхность метки глубины введения через каждый сантиметр и особые (более крупные) метки каждые 5 сантиметров. Для контроля глубины введения катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Наружный размер катетера должен составлять 5,0 Fr. Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Длина катетера должна составлять не менее 60 см. Для возможности регулировки длины в зависимости от анатомических особенностей пациента за счет возможности отрезания проксимального конца катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Гравитационная скорость потока при длине 60 см должна составлять не менее 1680 мл/час. Скорость введения под давлением при максимальной длине не менее 5 мл/с. Оптимально для проведения терапии исходя из размера катетера, размера вены и материала катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Объем заполнения катетера при длине 60 см должен составлять не более 1,0 мл. Для минимизации мертвого пространства с целью предотвращения потери дорогостоящих лекарственных препаратов | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Дистальный конец катетера должен быть открытым. Для наименьшего гидродинамического сопротивления. Катетер должен быть проксимально укорачиваемым для удобства в использовании при установке. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Допустимая скорость вливания не менее 5 мл/с, указана на зажиме Роберта на удлинительной трубке для быстрой идентификации высокопоточного устройства | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Катетер должен быть одноходовым. Подходит для большинства клинических ситуаций, когда нет необходимости проводить одновременную инфузию двумя несовместимыми друг с другом препаратами | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. В комплекте с катетером должен быть металлический стилет, введенный внутрь катетера с коннектором Луера и возможностью промывания катетера с находящимся внутри стилетом. Необходим для придания жесткости катетеру во время введения его в вену. При установке необходимо промыть и заполнить катетер, для этого стилет должен обеспечивать возможность промывания | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. В комплекте должен быть безыгольный коннектор с обрабатываемой плоской расщепленной силиконовой мембраной и нейтральным смещением жидкости. Используется для закрытия проксимального конца катетера в течение 7 суток для профилактики катетер-ассоциированных инфекций кровотока и профилактики обратного заброса крови при отключении инфузионных устройств, воздуха и истечения из катетера крови, снабжен резьбовым соединением Луэра | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. В комплекте должен быть нитиноловый проволочный проводник, используется для введения по нему катетера и/или микроинтродьюсера в вену пациента. Толщина нитинолового проводника не более 0,46 мм, длина не менее 50 см. Прямой гибкий кончик проводника с памятью формы | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. В комплекте должна быть безопасная эхогенная пункционная игла 21G, длина не менее 7 см. Для безопасной пункции вены под контролем УЗ | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. В комплекте должен быть микроинтродьюсер пластиковый с дилататором с расщепляемой оболочкой. Необходим для безопасного расширения отверстия венепункции до размера, достаточного для введения в вену катетера. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Калибр микроинтродьюсера не более 5,5 Fr, длина не менее 7 см. Оптимальный размер для постановки устройства по модифицированной методике Сельдингера, соответствует размеру катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. В комплекте должен быть безопасный скальпель стальной с предохранительным устройством и миллиметровой маркировкой на ручке, предназначен для формирования небольшого надреза кожи в месте венепункции, для возможности проведения через кожу микроинтродьюсера и затем катетера. Миллиметровая маркировка для облегчения визуального контроля глубины введения микроинтродьюсера с расщепляемой оболочкой | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. В комплекте должен быть шприц не менее 10 мл, используется для промывания катетера перед и во время имплантации, чтобы убедиться в проходимости катетера и избежать попадания воздуха в организм пациента | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. В комплекте должно быть устройство для бесшовной накожной фиксации из полиуретановой пены без твердых пластиковых элементов. Для фиксации катетера без использования шовных материалов с целью предотвращения миграции катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| Катетер венозный центральный периферически вводимый | 32.50.13.110-00005222** | 1. Катетер должен быть изготовлен из полиуретана. Изготовленный из полиуретана катетер обладает более высокой прочностью по сравнению с силиконовым, что позволяет проводить внутривенные вливания жидкостей и препаратов крови с большой скоростью, а также осуществлять высокопоточные инфузии под давлением, в том числе контрастных препаратов при компьютерной томографии с максимальной скоростью не менее 1 мл/с | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 36 | штука |  |  |  |  |
|  |  | 2. Катетер должен быть полностью рентгенконтрастным. Для рентгенологического контроля позиционирования катетера в сосудистом русле. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Катетер должен иметь нанесенные на его поверхность метки глубины введения через каждый сантиметр и особые (более крупные) метки каждые 5 сантиметров. Для контроля глубины введения катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Наружный размер катетера должен составлять 3,0 Fr. Указание размера продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Длина катетера должна составлять не менее 60 см. Для возможности регулировки длины в зависимости от анатомических особенностей пациента за счет возможности отрезания проксимального конца катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Скорость введения под давлением при максимальной длине не менее 1 мл/с. Оптимально для проведения терапии исходя из размера катетера, размера вены и материала катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Объем заполнения катетера при длине 60 см должен составлять не более 0,6 мл. Для минимизации мертвого пространства с целью предотвращения потери дорогостоящих лекарственных препаратов | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Дистальный конец катетера должен быть открытым. Для наименьшего гидродинамического сопротивления. Катетер должен быть проксимально укорачиваемым для удобства в использовании при установке | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Допустимая скорость вливания не менее 1 мл/с, указана на зажиме Роберта на удлинительной трубке для быстрой идентификации высокопоточного устройства | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Катетер должен быть одноходовым. Подходит для большинства клинических ситуаций, когда нет необходимости проводить одновременную инфузию двумя несовместимыми друг с другом препаратами | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. В комплекте с катетером должен быть металлический стилет, введенный внутрь катетера с коннектором Луера и возможностью промывания катетера с находящимся внутри стилетом. Необходим для придания жесткости катетеру во время введения его в вену. При установке необходимо промыть и заполнить катетер, для этого стилет должен обеспечивать возможность промывания | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. В комплекте должен быть безыгольный коннектор с обрабатываемой плоской расщепленной силиконовой мембраной и нейтральным смещением жидкости. Используется для закрытия проксимального конца катетера в течение 7 суток для профилактики катетер-ассоциированных инфекций кровотока и профилактики обратного заброса крови при отключении инфузионных устройств, воздуха и истечения из катетера крови, снабжен резьбовым соединением Луэра | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. В комплекте должен быть нитиноловый проволочный проводник, используется для введения по нему катетера и/или микроинтродьюсера в вену пациента. Толщина нитинолового проводника не более 0.46 мм, длина не менее 50 см. Прямой гибкий кончик проводника с памятью формы | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. В комплекте должна быть безопасная эхогенная пункционная игла 21G, длина не менее 7 см. Для безопасной пункции вены под контролем УЗ | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. В комплекте должен быть микроинтродьюсер пластиковый с дилататором с расщепляемой оболочкой. Необходим для безопасного расширения отверстия венепункции до размера, достаточного для введения в вену катетера. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Калибр микроинтродьюсера не более 3 Fr, длина не менее 7 см. Оптимальный размер для постановки устройства по модифицированной методике Сельдингера, соответствует размеру катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17. В комплекте должен быть безопасный скальпель стальной с предохранительным устройством и миллиметровой маркировкой на ручке, предназначен для формирования небольшого надреза кожи в месте венепункции, для возможности проведения через кожу микроинтродьюсера и затем катетера. Миллиметровая маркировка для облегчения визуального контроля глубины введения микроинтродьюсера с расщепляемой оболочкой | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. В комплекте должен быть шприц не менее 10 мл, используется для промывания катетера перед и во время имплантации, чтобы убедиться в проходимости катетера и избежать попадания воздуха в организм пациента | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. В комплекте должно быть устройство для бесшовной накожной фиксации из полиуретановой пены без твердых пластиковых элементов. Для фиксации катетера без использования шовных материалов с целью предотвращения миграции катетера | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

** В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.