02.12.2025 № 21.1-03/2279

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | загрузки,степлеры | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Загрузочное устройство, тип 1 | 32.50.13.190 | Для использования со сменными картриджами модели SRG-45, производства Тачстоун Интернешнл Медикал Сайенс Ко., имеющимися у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина загрузочного устройства | ≥ 201 и ≤ 203 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина скобочного шва | ≥ 41 и ≤ 45 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина линии разреза | ≥ 41 и ≤ 45 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал загрузочного устройства | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предустановленный сменный картридж для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов скоб в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними | Зеленый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота закрытых скоб в диапазоне | 1,5-2,25 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Три ряда скоб с разной высотой открытой скобы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скобы внутреннего ряда | ≥ 3,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скобы среднего ряда | ≥ 3,8 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скобы внешнего ряда | ≥ 4,2 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скоб - МРТ-совместимый титановый сплав. B-образное формирование скоб - наличие. Косые насечки на поверхности картриджа для фиксации тканей, Съемная защитная пластина картриджа - наличие. Нож в загрузочном устройстве - наличие. Материал ножа - нержавеющая сталь. Индикатор положения ножа на бранше - наличие. Сантиметровая шкала на бранше - наличие. Индикатор линии скоб на бранше - наличие. Индикатор линии разреза на бранше. Пазы для фиксации сменного картриджа - наличие. Предназначен для использования у одного пациента. Индивидуальная упак, стерильные. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скоб | ≥ 66 и ≤ 68 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество прошиваний | ≥7 | раз | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество перезарядки картриджа | ≥6 | раз | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Артикуляция в каждую сторону | ≥45 | градус | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фиксированных положений при артикуляции | ≥7 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр совместимого троакара | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Загрузочное устройство,тип 2 | 32.50.13.190 | Для использования со сменными картриджами модели SRG-60, производства Тачстоун Интернешнл Медикал Сайенс Ко., имеющимися у Заказчика. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина загрузочного устройства | ≥ 215 и ≤ 217 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина скобочного шва | ≥ 56 и ≤ 60 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина линии разреза | ≥ 56 и ≤ 60 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал загрузочного устройства | Нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предустановленный сменный картридж для прошивания тканей с наложением двух тройных рядов скоб в шахматном порядке и одновременным рассечением ткани между ними. | Синий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота закрытых скоб в диапазоне | 1,0-1,8 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Три ряда скоб с разной высотой открытой скобы | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скобы внутреннего ряда | ≥2,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скобы среднего ряда | ≤ 3,0 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота скобы внешнего ряда | ≥3,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скоб - МРТ-совместимый титановый сплав. B-образное формирование скоб - наличие. Косые насечки на поверхности картриджа для фиксации тканей, Съемная защитная пластина картриджа - наличие. Нож в загрузочном устройстве - наличие. Материал ножа - нержавеющая сталь. Индикатор положения ножа на бранше - наличие. Сантиметровая шкала на бранше - наличие. Индикатор линии скоб на бранше - наличие. Индикатор линии разреза на бранше. Пазы для фиксации сменного картриджа - наличие. Предназначен для использования у одного пациента. Индивидуальная упак, стерильные. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скоб | ≥ 88 и ≤ 90 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество прошиваний | ≥7 | раз | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество перезарядки картриджа | ≥6 | раз | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Артикуляция в каждую сторону | ≥45 | градус | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество фиксированных положений при артикуляции | ≥7 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр совместимого троакара | 12 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Циркулярный изогнутый сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом | .соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 9 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие отсека для резецированной ткани | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Функция сохранения герметичности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дисплей компрессии с выделенной зеленой зоной и индикатором | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой сигнал и тактильный контроль прошивания | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр головки | ≥24,5 и ≤25,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≥16,5 и ≤17,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина степлера | ≥505 и ≤515 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Съемная головка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель встроенный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скобок, расположенных в шахматном порядке | ≥19 и ≤22 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шов двухрядный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скобки | титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма скобки | В-образная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скобки | ≥4,0 и ≤4,2 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота открытой скобки | ≥4,9 и ≤5,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулируемая высота закрытой скобки в диапазоне | 1,0-2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка держателя скоб и наконечника головки степлера | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Троакар для съемной головки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлиняющий аппликатор для съемной головки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Циркулярный изогнутый сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие отсека для резецированной ткани | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Функция сохранения герметичности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дисплей компрессии с выделенной зеленой зоной и индикатором | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой сигнал и тактильный контроль прошивания | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр головки | ≥28,5 и ≤29,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≥20,0 и ≤20,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина степлера | ≥505 и ≤515 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Съемная головка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель встроенный | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скобок, расположенных в шахматном порядке | ≥22 и ≤24 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шов двухрядный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скобки | титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма скобки | В-образная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скобки | ≥4,0 и ≤4,2 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота открытой скобки | ≥4,9 и ≤5,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулируемая высота закрытой скобки в диапазоне | 1,0-2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка держателя скоб и наконечника головки степлера | синий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Троакар для съемной головки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлиняющий аппликатор для съемной головки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Степлер циркулярный внутрипросветный, одноразового использования | 32.50.13.190-00007432* | Циркулярный изогнутый сшивающе-режущий аппарат с регулируемой высотой закрытия скобок, с ножом | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие отсека для резецированной ткани | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Функция сохранения герметичности | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Дисплей компрессии с выделенной зеленой зоной и индикатором | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звуковой сигнал и тактильный контроль прошивания | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внешний диаметр головки | ≥32,5 и ≤33,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр встроенного лезвия | ≥24,5 и ≤25 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина степлера | ≥505 и ≤515 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Съемная головка | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие калиброванного неизменяемого зазора при полном закрытии аппарата | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Предохранитель встроенный | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество скобок, расположенных в шахматном порядке | ≥26 и ≤28 | шт | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шов двухрядный | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал скобки | титановый сплав |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма скобки | В-образная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина скобки | ≥4,0 и ≤4,2 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота открытой скобки | ≥4,9 и ≤5,5 | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулируемая высота закрытой скобки в диапазоне | 1,0-2,5 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая маркировка держателя скоб и наконечника головки степлера | зеленый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Троакар для съемной головки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлиняющий аппликатор для съемной головки | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.